采购需求
	中原石墨烯实验室功能化建设项目（一期）实验家具采购项目清单

	序号
	房间
	货物分项名称
	规格/型号
	数量
	单位
	备注

	1
	401
	边台
	L*750*850
	5
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面，3m+2m两段

	2
	
	定制中央台
	L*1500*850
	15
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	3
	
	定制中央台1
	L*1200*850
	8
	米
	福马轮，不带电源，四轮平板结构，不锈钢蒙皮台面

	4
	
	定制中央台2
	L*1000*850
	5.2
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	5
	
	通风柜
	1800*950*2400
	1
	个
	全钢结构，理化板台面,带水龙头小水杯氮气考克

	6
	
	三联水龙头
	
	2
	套
	PP材质

	7
	
	中水盆
	
	2
	套
	PP材质

	8
	
	货架
	1500*600*2000
	5
	个
	全钢结构，四层空格，五层层板，深度600mm

	9
	
	卷料架
	
	5
	个
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


烤漆玻璃展示柜1050*390*1300  展柜;15mmE1级环保高密度板做展柜基础搭建，表面白色哑光烤漆饰面
玻璃：8mm超白玻璃  6mm超白钢化玻璃推拉门，静音轨道，灯具：地脚LED灯带 做氛围灯，所有电线接头到达图中最右侧柜子位置

	10
	
	展柜
	
	17
	个
	[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]




	11
	
	86型插座面板
	220V/10A
	46
	个
	国标86型五孔插座面板

	12
	
	380V插座
	
	16
	个
	

	13
	402
	边台
	L*750*850
	9.9
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	14
	
	定制中央台
	L*1500*850
	6.6
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	15
	
	功能柱
	300*150*H
（高度以现场实际为主）
	1
	个
	钢制

	16
	
	通风柜
	1800*950*2400
	1
	个
	全钢结构，理化板台面,带水龙头小水杯氮气考克

	17
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	18
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	19
	
	洗眼器
	
	1
	套
	桌上洗眼器，双头

	20
	
	86型插座面板
	220V/10A
	32
	个
	国标86型五孔插座面板

	21
	
	86型插座面板
	220V/16A
	4
	个
	国标86型三孔插座面板

	22
	
	380V插座
	
	2
	个
	

	23
	403
	边台
	L*750*850
	4.5
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	24
	
	定制中央台
	L*1500*850
	6.6
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	25
	
	试剂架
	L*400*800
	5.64
	米
	方通立柱，玻璃层板

	26
	
	功能柱
	300*150*H
（高度以现场实际为主）
	1
	个
	钢制

	27
	
	通风柜
	1800*950*2400
	3
	个
	全钢结构，理化板台面,带水龙头小水杯氮气考克

	28
	
	万向罩
	
	2
	个
	铝合金三节式

	29
	
	三联水龙头
	
	2
	套
	PP材质

	30
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	31
	
	大水盆
	
	1
	套
	PP材质

	32
	
	洗眼器
	
	1
	套
	桌上洗眼器，双头

	33
	
	试剂柜
	900*450*1800
	3
	个
	全钢结构

	34
	
	86型插座面板
	220V/10A
	26
	个
	国标86型五孔插座面板

	35
	
	86型插座面板
	220V/16A
	4
	个
	国标86型三孔插座面板

	36
	
	380V插座
	
	2
	个
	

	37
	404
	边台
	L*750*850
	7.5
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	38
	
	定制中央台
	L*1500*850
	13.2
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	39
	
	试剂架
	L*400*800
	5.64
	米
	方通立柱，玻璃层板

	40
	
	功能柱
	300*150*H
（高度以现场实际为主）
	2
	个
	钢制

	41
	
	通风柜
	1800*950*2400
	2
	个
	全钢结构，理化板台面,带水龙头小水杯氮气考克

	42
	
	万向罩
	
	4
	个
	铝合金三节式

	43
	
	原子吸收罩
	
	1
	个
	不锈钢材质

	44
	
	三联水龙头
	
	2
	套
	PP材质

	45
	
	大水盆
	
	2
	套
	PP材质

	46
	
	洗眼器
	
	1
	套
	桌上洗眼器，双头

	47
	
	86型插座面板
	220V/10A
	46
	个
	国标86型五孔插座面板

	48
	
	86型插座面板
	220V/16A
	8
	个
	国标86型三孔插座面板

	49
	405
	边台
	L*750*850
	3.6
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	50
	
	定制中央台
	L*1500*850
	5.5
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	51
	
	试剂架
	L*400*800
	4.54
	米
	方通立柱，玻璃层板

	52
	
	功能柱
	300*150*H
（高度以现场实际为主）
	1
	个
	钢制

	53
	
	通风柜
	1800*950*2400
	3
	个
	全钢结构，理化板台面,带水龙头小水杯氮气考克

	54
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	55
	
	大水盆
	
	1
	套
	PP材质

	56
	
	86型插座面板
	220V/10A
	18
	个
	国标86型五孔插座面板

	57
	
	86型插座面板
	220V/16A
	4
	个
	国标86型三孔插座面板

	58
	
	380V插座
	
	5
	个
	

	59
	409
	边台
	L*750*850
	3
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	60
	
	定制中央台
	L*1500*850
	6.6
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	61
	
	试剂架
	L*400*800
	4.94
	米
	方通立柱，玻璃层板

	62
	
	功能柱
	300*150*H
（高度以现场实际为主）
	1
	个
	钢制

	63
	
	落地通风柜
	1800*950*2400
	1
	个
	全钢结构

	64
	
	通风柜
	1800*950*2400
	2
	个
	全钢结构，理化板台面,带水龙头小水杯氮气考克

	65
	
	万向罩
	
	2
	个
	铝合金三节式

	66
	
	三联水龙头
	
	2
	套
	PP材质

	67
	
	大水盆
	
	2
	套
	PP材质

	68
	
	洗眼器
	
	1
	套
	桌上洗眼器，双头

	69
	
	排风试剂柜
	900*450*1800
	3
	个
	PP材质

	70
	
	86型插座面板
	220V/10A
	22
	个
	国标86型五孔插座面板

	71
	
	86型插座面板
	220V/16A
	10
	个
	国标86型三孔插座面板

	72
	
	380V插座
	
	1
	个
	

	73
	410
	边台
	L*750*850
	12.6
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面，11.7m+0.9m水池

	74
	
	可移动实验台
	2400*900*850
	6
	个
	H型钢支架，带万向轮，台面采用采用20mm厚304不锈钢双包台面，不锈钢亚光面蒙皮，带可锁定万向轮

	75
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	76
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	77
	
	86型插座面板
	220V/10A
	32
	个
	国标86型五孔插座面板

	78
	
	86型插座面板
	220V/16A
	10
	个
	国标86型三孔插座面板

	79
	
	380V插座
	
	1
	个
	

	80
	411
	边台
	L*750*850
	9.6
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	81
	
	边台
	L*600*850
	28.1
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	82
	
	功能柱
	300*150*H
（高度以现场实际为主）
	3
	个
	钢制

	83
	
	通风柜
	1800*950*2400
	2
	个
	全钢结构，理化板台面,带水龙头小水杯氮气考克

	84
	
	三联水龙头
	
	4
	套
	PP材质

	85
	
	中水盆
	
	4
	套
	PP材质

	86
	
	货架
	1200*500*2000
	3
	个
	全钢结构，4层

	87
	
	86型插座面板
	220V/10A
	63
	个
	国标86型五孔插座面板

	88
	
	380V插座
	
	17
	个
	

	89
	412
	边台
	L*750*850
	4.5
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	90
	
	通风柜
	1800*950*2400
	2
	个
	全钢结构，理化板台面,带水龙头小水杯氮气考克

	91
	
	万向罩
	
	1
	个
	铝合金三节式

	92
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	93
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	94
	
	试剂柜
	900*450*1800
	4
	个
	全钢结构

	95
	
	86型插座面板
	220V/10A
	8
	个
	国标86型五孔插座面板

	96
	
	380V插座
	
	3
	个
	

	97
	413
	货架
	1200*500*1800
	12
	个
	全钢结构

	98
	414
	排风试剂柜
	900*450*1800
	6
	个
	PP材质

	99
	
	试剂柜
	900*450*1800
	9
	个
	全钢结构

	100
	
	危化品柜
	170L
	3
	个
	全钢结构，防静电接地，带排风

	101
	
	边台
	L*600*850
	1.5
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	102
	
	86型插座面板
	220V/10A
	4
	个
	国标86型五孔插座面板

	103
	415
	特气柜（乙烯、乙烷）
	双瓶位
	1
	个
	配备PN2 全自动吹扫单元、手动换瓶，全自动排空，双段过滤系统、压力传感器(PT)、侦测器、温感、烟感、高压软管、钢瓶接头等必要的组件，带钢丝玻璃观察窗的钢制外壳，具有ATEX防爆认证

	104
	
	特气柜（甲烷）
	双瓶位
	1
	个
	同上

	105
	4层走廊
	紧急喷淋
	组合落地式
	4
	个
	不锈钢材质

	106
	301
	边台
	L*750*850
	14.4
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	107
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	108
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	109
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	110
	302
	边台
	L*750*850
	14.4
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	111
	
	定制中央台
	L*1500*850
	12.2
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	112
	
	功能柱
	300*150*H
（高度以现场实际为主）
	2
	个
	钢制

	113
	
	三联水龙头
	
	2
	套
	PP材质

	114
	
	中水盆
	
	2
	套
	PP材质

	115
	
	86型插座面板
	220V/10A
	62
	个
	国标86型五孔插座面板

	116
	303
	边台
	L*750*850
	14.4
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	117
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	118
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	119
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	120
	304
	边台
	L*750*850
	14.4
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	121
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	122
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	123
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	124
	305
	边台
	L*750*850
	14.4
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	125
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	126
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	127
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	128
	306
	边台
	L*750*850
	14.4
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	129
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	130
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	131
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	132
	307
	边台
	L*750*850
	12.6
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	133
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	134
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	135
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	136
	308
	边台
	L*750*850
	11.7
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	137
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	138
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	139
	
	86型插座面板
	220V/10A
	24
	个
	国标86型五孔插座面板

	140
	309
	边台
	L*750*850
	10.8
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	141
	
	高温台
	L*900*500
	13.2
	米
	全钢结构，台面采用20mm厚陶瓷台面

	142
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	143
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	144
	
	原子吸收罩
	
	8
	个
	不锈钢材质

	145
	
	86型插座面板
	220V/10A
	34
	个
	国标86型五孔插座面板

	146
	
	380V插座
	
	16
	个
	

	147
	313
	边台
	L*750*850
	14.4
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	148
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	149
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	150
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	151
	314
	边台
	L*750*850
	14.4
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	152
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	153
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	154
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	155
	315
	边台
	L*750*850
	14.4
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	156
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	157
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	158
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	159
	316
	边台
	L*750*850
	12.6
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	160
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	161
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	162
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	163
	317
	边台
	L*750*850
	14.4
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	164
	
	三联水龙头
	
	1
	套
	PP材质

	165
	
	中水盆
	
	1
	套
	PP材质

	166
	
	86型插座面板
	220V/10A
	30
	个
	国标86型五孔插座面板

	167
	318
	货架
	1200*500*1800
	12
	个
	全钢结构

	168
	
	边台
	L*600*850
	1.5
	米
	全钢结构，台面采用12.7mm厚理化板台面

	169
	
	86型插座面板
	220V/10A
	5
	个
	国标86型五孔插座面板

	170
	3层走廊
	紧急喷淋
	组合落地式
	2
	个
	不锈钢材质

	171
	其他
	实验凳
	见技术要求
	150
	把
	

	172
	其它
	岛型底盒
	124*95*75
	386
	个
	钢制

	注：具体要求见实验室家具技术要求


关于中原石墨烯实验室功能化建设项目(一期)各单位施工界面

	序号
	单位名称
	施工内容
	备注

	1 
	施工总包单位
	建筑
	包含施工图纸中墙体拆除、砌筑，墙面、地面及吊顶等相关改造工作，具体详见施工图纸。
	/

	2 
	
	结 构 ( 若 有 )
	包含施工图纸中相关设备结构加固相关改造工作，具体详见施工图纸。
	/

	3 
	
	给排水
	包含施工图纸中给水管道、排水管道，以及吊顶区域消防喷淋等相关改造实施，具
体详见施工图纸。
	其中：自来水给水工程，由施工单位引至需水点位地
面以上300mm+截止阀安装。

	4 
	
	暖通
	包含施工图纸中空调改造、排风风管及相关风阀及风机安装工作，具体详见施工图纸。
	其中：与通风橱连接的风管在设备进场摆放完成后均由总包单位连接到位

	5 
	
	电气
(强电，此次施工不包含弱电)
	包含施工图纸中配电箱、桥架、电线/电缆等相关改造实施，具体详见施工图纸。
	实验台柜上面插座由厂家负责提供材料，总包
单位负责按照图纸要求预留电源并接入插座。

	6 
	
	自控
	包含施工图纸中自控系统相关工作，具体详见施工图纸。
	

	7 
	
	管道
	包含施工图纸中各种介质管道、管件、阀门采购等相关实施，具体详见施工图纸。
	气体管道末端预留快接接头即可，纯化水管道末端考虑出水弯头（气体管道、纯水管道未在施工图纸中表明预留高度的情况，先根据图纸预留施工，实验家具或工艺设备到位后，由总包施工单位接入需求位置）

	8 
	实验台柜厂家
	①实验台柜厂家负责台柜的摆放就位
②由总包预留电源接点引至实验台柜，台柜厂家负责提供插座材料，总包负责电源接入及调试工作
③实验台柜水槽由实验台柜厂家从施工单位预留的需水及排水点接入台柜水槽
	

	10 
	通风柜厂家
	通风柜厂家负责设备摆放就位，总包负责设备管道连通所需要的管道及配件采购安装等全部内容
	通风柜内若有用电点位需求，由通风柜厂家从总包单位预留电源位置接入至设备

	11 
	工艺生产设备
	由总包预留共用工程接口引至工艺设备，包含但不限于全部管道、阀门、管件等全部内容
	备注：工艺生产设备（如涂布机、覆膜裁切一体机等不包含在实验家具清单内的设备，总包预留水电气根据施工图纸预留完成即可）

	
	注明：以上预留标准及界面划分若低于施工图纸要求，均以施工图纸为准


注：1. 所有家具制做前，需结合现场实际空间尺寸进行核查，必须满足现场安装条件，甲方所提供图纸仅表示结构和基本尺寸的要求，不对现场装配情况负责，图仅为示意，以表格中数量为准。

所有家具颜色由中标单位与采购人协商统一后确定。
所有家具数量以清单为准，所有家具的参数以技术要求为准。
通风柜为本项目采购的核心产品。

实验室家具技术要求

通风柜技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国际标准：ASHRAE 110-2016《实验室通风柜性能测试方法》、EN14175《实验室家具 通风柜安全要求与测试》

国家标准：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T 27476-2014《检测实验室通风系统技术要求》、GB/T 3098.13-1996《紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和最小扭矩》

行业标准：JB/T 6412-1999《通风柜》

其他标准：SEFA 8M《实验室家具性能测试标准》、ISO 6270-1《色漆和清漆 耐湿性的测定 第1部分：连续冷凝》、ISO 9227-2017《人造环境中的腐蚀试验 盐雾试验》，标书提供盐雾试验结果。
1.2 核心技术指标说明

二、通风柜

2.1 规格尺寸说明（技术指标）

外形尺寸：1800mm（长）×950mm（深）×2400mm（高），偏差≤±5mm

设计风格：欧洲标准窄边框设计，优化边框结构
有效操作空间：可使用空间宽度≥1.7m，确保宽敞操作环境

2.2 前框（技术指标）

主体结构：全钢结构，原材料为镀锌钢板

立柱材质：2.5mm厚一体成型6063铝合金框架

表面处理：除油→酸洗→磷化高压喷淋→烘干→环氧树脂粉末静电喷涂→220℃高温固化

涂层厚度：≥75μm，偏差≤±5μm

外观要求：表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕

性能要求：满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力技术要求，附着力≥4B（参照SEFA 8M）

执行标准：SEFA 8M

2.3 后框（技术指标）

结构材质：全钢结构，钢板厚度≥1.0mm

原材料：优质镀锌钢板

表面处理：除油→酸洗→磷化高压喷淋→烘干→环氧树脂粉末静电喷涂→220℃高温固化

涂层厚度：≥75μm，偏差≤±5μm

连接要求：禁止使用钻尾螺钉和自攻螺钉

2.4 内衬及导流（技术指标）

材质规格：内衬及导流板均为5mm厚抗倍特板，厚度偏差≤±0.2mm

气流设计：遵循流体力学及空气动力学原理，无紊流、无涡旋、无通风死角

性能要求：耐酸碱腐蚀，符合实验室化学操作环境使用要求

2.5 视窗（技术指标）

玻璃规格：标配4mm钢化玻璃+贴膜+铝型材外框，钢化玻璃抗压强度≥90MPa

移门外框：经CNC切、铣、刨、钻孔、攻丝加工，四面焊接，无螺钉连接；表面环氧树脂粉末喷涂，220℃高温固化，涂层厚度≥75μm

滑动结构：移门左右框内安装滚轮及导向柱，配合专用UPE材质滑槽，无卡死、无晃动，启闭顺畅

把手规格：铝合金整体焊接于移门外框下方，无螺钉连接，承重≥50N

开启高度：20mm≤H≤800mm，偏差≤±10mm

安全标识：视窗上印有安全操作指示

2.6 同步带（技术指标）

产品规格：进口HTD5M高性能同步带

力学性能：拉伸强度≥160N/mm，剪切强度≥50N/mm，芯绳粘合强度≥400N

使用寿命：频繁升降操作无变形，正常使用年限≥5年

执行标准：GB/T13487-2017《一般传动用同步带》、GB/T10716-2012《同步带传动汽车同步带 物理性能试验方法》
2.7 同步带轮（技术指标）

滑轮板材质：铝合金，整体焊接于立柱内部，无螺钉固定，无脱落风险

同步轮材质：赛钢高性能一体成型工程塑料

配套部件：自带优质轴承

2.8 移门配重（技术指标）

安装结构：前置结构，安装于立柱内部

导向装置：两侧安装滚轮，配置双导向滑槽

缓冲结构：上下位置设置双缓冲装置（弹性材料）

性能要求：避免移门碰撞、偏移，提升操作平稳性，延长设备寿命

2.9 照明（技术指标）

照明配置：双筒灯设计，安装于导流板上方，便于安装维修

照明参数：LED光源，功率≥18W，照度≥300lx，防水等级≥IP54

泄爆装置：顶部左右各1个泄爆口，材质同内衬，泄爆压力≤50Pa，泄压时间≤0.5s

2.10 伺服面板（技术指标）

材质规格：1.2mm优质镀锌板

表面处理：除油→酸洗→磷化高压喷淋处理，耐腐蚀、抗氧化

电气配置：集成断路器、漏电保护，漏电动作电流≤30mA

插座配置：≥3个220V 10A插座 + 1个220V 16A插座，均带防水盖，符合GB 1002-2008

2.11 气翼结构（技术指标）

结构设计：符合空气动力学，降低气流阻力，提升排风效率≥10%

涂层规格：表面高性能Teflon涂层，厚度≥15μm

耐腐性能：77%硫酸、40%氢氧化钠，23℃浸泡24h，涂层无腐蚀、变色、起泡、剥离

固定方式：滚花螺杆锁紧，松开后可向上提起，便于走线

执行标准：ASHRAE 110-2016、EN14175、SEFA 8M

2.12 ▲面风速（核心技术指标）

风速：操作口面风速0.3±0.1m/s

分布要求：全表面均匀分布，无局部风速过高或过低现象

执行标准：JB/T 6412-1999

注：投标时需提供第三方检测报告。
2.13 ▲防喷溅试验（核心技术指标）

试验方法：自动喷水装置垂直置于台面中央，持续喷洒

满足此要求为合格：液体沿玻璃均匀滴下，全部流入柜内集液槽，无溢出排风柜边界

执行标准：EN14175

注：投标时需提供第三方检测报告。
2.14 ▲拉门悬停试验（核心技术指标）

悬停装置：一次成型铝型材，卡扣式结构，可反复使用

满足此要求为合格：断开悬挂装置时，视窗位移≤22mm，迅速稳定停滞，保持水平，无倾斜、无快速下滑

执行标准：EN14175

注：投标时需提供第三方检测报告。
2.15 ▲拉门位移力试验（核心技术指标）

试验方法：拉力计连接把手，拉门从最低点升至500mm，再回落至最低点

满足此要求为合格：全过程拉力≤30N，无卡顿、无阻力突变

执行标准：EN14175

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.16 ▲浓度-内测量面试验（核心技术指标）

试验条件：视窗开口500mm，稳定释放SF₆示踪气体

满足此要求为合格：SF₆平均浓度≤0.01ppm

执行标准：EN14175

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.17 ▲浓度-外测量面试验（核心技术指标）

试验条件：视窗开口500mm，稳定释放SF₆示踪气体

合格标准：SF₆平均浓度≤0.09ppm

执行标准：EN14175

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.18 ▲浓度-扰流测试（核心技术指标）

试验条件：视窗开口500mm，模拟扰流环境，释放SF₆示踪气体

合格标准：SF₆平均浓度≤0.09ppm

执行标准：EN14175

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.19 ▲静压/阻力测试（核心技术指标）

试验条件：额定面风速0.3m/s，稳定运行

合格标准：阻力≤70Pa

执行标准：JB/T 6412-1999

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.20 ▲空气交换率（核心技术指标）

技术要求：空气交换率≥68%

执行标准：EN14175

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.21 ▲示踪气体浓度测试（核心技术指标）

试验条件：移门开启至500mm（正常操作高度），柜内持续释放示踪气体，开口面垂直中心线左、中、右三点采样（离台面150mm，间距均等）

合格标准：左、中、右示踪气体泄漏浓度平均值均为0.00ppm

执行标准：ASHRAE 110-2016

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.22 ▲拉门移动影响测试（核心技术指标）

试验条件：注射器和人体模型置于通风柜前面中间位置，示踪气体释放流量4.0L/min（30psi），拉门重复开关3次，每次间隔60s

合格标准：45秒滚动平均泄漏浓度≤0.02ppm

执行标准：ASHRAE 110-2016

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.23 ▲周沿扫描测试（核心技术指标）

试验条件：面风速0.3m/s，平均风速与设定值偏差≤±10%

合格标准：所有测量点吸入风速为正值（气流指向柜内），无反向泄漏；示踪气体泄漏浓度平均值0.00ppm

执行标准：ASHRAE 110-2016

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.24 功能柜体（一体式钢制落地下柜）（技术指标）

结构材质：全钢结构，1.0mm厚钢板

表面处理：除油→酸洗→磷化高压喷淋处理，耐腐蚀

通风接口：背部预留Φ50mm管口，可与通风系统连接，保证柜内负压≥5Pa

功能要求：试剂临时存放无气味外散

2.24.1 参照SEFA 8M柜体性能测试要求（技术指标）

隔板载荷试验：隔板负载90kg，形变量＜5mm，无永久变形

柜体载荷试验：加载900kg，无永久失效迹象

柜体扭曲试验：后角及一个前角垫高4英寸，无支撑角加载90.7kg，无永久损坏

柜体集中载荷试验：柜顶沿中心线加载90kg，门和抽屉正常操作，无永久变形

门冲击试验：柜顶加载181kg实心钢条，对门板中心冲击108.8kg，柜门正常操作，无永久损坏

门铰链试验：柜门打开90度加载45kg，开关测试正常，无永久损坏

门循环试验：柜门开关100000次（90度开启/关闭），功能正常，无阻顿、无损坏

2.24.2 参照SEFA 8M柜体喷涂性能测试要求（技术指标）

化学试剂试验：49种试剂测试，试剂停留1h后清洗，漆面等级3的情况≤4个

漆面硬度试验：4H铅笔摩擦，无穿透基材、无完整回路

漆面冲击试验：无裂纹、无龟裂

油漆附着力：≥4B等级（参照GB/T 9286-1998）

热水试验：88℃-96℃热水持续流过5min，无可见影响

防潮性能：ISO 6270-1，100华氏度，1000h，涂层无明显变化

盐雾试验：ISO 9227，300h，外观无明显变化、无锈蚀

2.25 台面（技术指标）

材质规格：12.7mm厚实芯理化板

性能要求：耐酸碱、耐冲击、耐高温（≥120℃）、易清洁，与实验台台面技术要求一致

2.26 配套配件（技术指标）

水龙头：实验室专用铜质电镀/PP材质，防腐蚀、防滴漏，接口规格≥DN15

小水杯：PP材质，一体成型，耐酸碱，容量≥500ml

氮气考克：铜质/PP材质，密封性能良好，无泄漏，适配氮气管道

三、落地通风柜

3.1 规格尺寸（技术指标）

外形尺寸：1800mm（长）×950mm（深）×2400mm（高），偏差≤±5mm

3.2 技术要求

除无台面、无底柜结构外，其余技术指标、材料规格、配置要求、检测项目、执行标准均与本文件“二、通风柜”条款完全一致，无任何差异。

四、补充说明

4.1 所有材料、配件均需符合国家相关环保、安全标准，无有毒有害物质释放，符合实验室使用环境要求。

4.2 设备整体使用寿命≥8年，核心部件（风机、同步带、轴承等）使用寿命≥5年

4.3 所有家具制做前，需结合现场实际空间尺寸进行核查，必须满足现场安装条件，甲方所提供图纸仅表示结构和基本尺寸的要求，不对现场装配情况负责，图仅为示意，以表格中数量为准。
双瓶特气柜（乙烷、乙烯、甲烷）技术指标及执行标准
一、总则

1.1 执行标准

安全与防爆标准：GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB/T 3836.3-2021《爆炸性环境 第3部分：由本质安全型“e”保护的设备》。

1.2 规格尺寸（技术指标）

外形规格：700mm（宽）×600mm（深）×2120mm（高）。

适配钢瓶：双瓶位柜体，适配容积≤40L的标准钢瓶，工作压力≤150bar。

二、核心部件技术指标（气路与控制系统）

2.1 基本参数

气路配置：采用专用材质、型号的阀件、管路及接头，确保与乙烷、乙烯、甲烷气体兼容，无泄漏风险。

供气管理：具备自动压力监控功能，可手动替换气瓶，自行设置换瓶压力，确保供气连续性。

核心性能：实现气体的安全存储、分配、监控与应急处理。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 安全防护与吹扫功能

功能要求：具备完整的排空、吹扫、置换及安全泄压功能，在钢瓶更换或紧急情况下可安全处理柜内气体。

验证要求：提供功能设计说明或测试报告。

2.2.2 智能监测与报警系统

监测内容：实时监测钢瓶压力、气体泄漏浓度、柜内温度、烟雾。

报警与联动：

低压报警：供气压力低于设定阈值时报警。

泄漏报警：气体探测器检测到泄漏时，触发声、光报警，并联动紧急切断阀关闭气源。

火灾报警：烟感、温感探测器动作时，与物联网平台中心安全联动报警。

紧急切断：具备手动/自动紧急切断气源功能。

2.2.3 控制与信息系统

本地显示：顶部配备触摸屏，实时动态显示钢瓶压力、泄漏浓度、报警状态等数据。

远程监控：集成芯片处理器控制系统，支持通过手机、PAD等远程终端进行状态监控与报警接收，接入物联网平台。

操作系统：控制软件运行稳定，人机界面友好。

三、柜体总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

设计、制造与检验需全面符合易燃易爆气体存储设备的国家安全规范及国际行业标准。

▲ 芯片控制板投标时应提供带有CMA或CNAS认证的检测报告，检测依据：GB/T 4588.2《有金属化孔单双面印制板分规范》、GB/T4677-2002《印制板测试方法》。

3.2 柜体结构与材质

结构：微负压设计，确保泄漏气体不外溢。内部设有牢固的钢瓶固定架。

材质：箱体采用厚度≥2.5mm的优质冷轧钢板制造，经除锈、磷化等前处理后，表面进行耐腐蚀喷塑处理。

观察窗：正面安装钢丝网强化玻璃观察窗，便于安全观察柜内状态。

排风：柜体配备排风口，连接实验室排风系统，确保柜内持续微负压及气体排放安全。

3.3 电气与自控部件

防爆要求：柜内安装的照明、风机、探测器、报警器等所有电气元件，其防爆等级（通常不低于Ex d IIC T4 Gb）必须与柜体存储介质（乙烷、乙烯、甲烷）的爆炸特性相匹配，并提供相应防爆合格证。

布线安全：内部线路符合防爆电气安装规范，使用防爆挠性管或铠装电缆，接地可靠。

3.4 安全功能集成

逻辑控制：PLC或专用控制器需确保压力监测、泄漏检测、报警、切断、排风等功能的逻辑联动准确、可靠、及时。

数据记录：系统应能记录和查询报警历史事件。

四、补充说明

4.1供应商必须在投标文件中明确阀件、管路、密封件的具体材质牌号，并提供与乙烷、乙烯、甲烷气体的化学相容性说明。

4.2产品安装、调试及人员培训必须由供应商指定的专业团队完成，并提交完整的竣工资料（含电气原理图、气路图、操作维护手册、认证证书复印件等）。

4.3必须提供针对本项目所储存介质的专项风险评估与缓解措施说明。

台式双口洗眼器技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国家标准：GB/T 38144.1-2019《应急洗眼器和应急喷淋装置 第1部分：应急洗眼器》。

1.2 规格与配置（技术指标）

产品形式：台式安装，双口洗眼器。

核心配置：由洗眼喷头、防尘盖、水流锁定开关、控水阀、前置过滤器、供水软管及安装底座等组成。

二、核心部件技术指标

2.1 基本参数

主体材质：加厚铜质，牌号不低于H59-1。

洗眼喷头：加厚铜质，表面覆环氧树脂涂层，外加软性橡胶护圈。出水经缓压处理呈泡沫状水柱。

莲蓬头护罩：Φ70mm橡胶质护杯。

防尘盖：PP材质，平常防尘，使用时能自动被水冲开。

水流锁定开关：具备水流开启与锁定功能，一次操作完成。

控水阀：为止逆阀，可自动关闭。

前置过滤器：配置小型前置过滤器，可去除管道中大于5微米的颗粒杂质。

供水软管：长度1.5米，结构为软性PVC管内芯，外覆不锈钢编织网，最外层包裹PE保护管。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 ▲流量与冲洗性能

出水量：双口洗眼器总出水量＞11.4升/分钟（单口＞6升/分钟）。

持续冲洗能力：在测试压力0.20MPa下，提供冲洗液流量≥6.9L/min，并能保持连续冲洗时间≥15分钟。

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.2.2 ▲操作与安全性能

阀门开启时间：阀门能在1秒内完全打开，且开启后除有意关闭外能始终保持开启状态。

安装尺寸可调性：喷头高度距离使用平面应在838mm～1143mm范围内可调；喷头距离墙壁或最近障碍物的距离应≥153mm且可调。

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.2.3 ▲机械与耐久性能

综合检测项目：需提供包含管螺纹精度、螺纹表面、抗压强度、外观、启动开关灵活性、水柱喷射高度、水流量、耐压性、密封性等9项检测项目的第三方报告。

软管性能：连接软管需通过耐压性（加压≥3.5MPa无破裂）及密封性（0.3MPa动压、6L/min流速下保持5分钟无渗漏）测试。

注：投标时需提供第三方检测报告。

2.2.4 ▲卫生抗菌性能

抗菌性能：要求对≥12种细菌（必须包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌）进行检测，抗菌率≥99.99%。

注：投标时需提供第三方检测报告。

三、总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

产品设计、生产与性能需全面符合GB/T 38144.1-2019《应急洗眼器和应急喷淋装置 第1部分：应急洗眼器》标准的要求。

用于实验室紧急情况下对眼部进行冲洗，必须保证即刻可用、操作简单、冲洗有效。

3.2 结构与加工

加工工艺：主体铜件采用红冲锻造工艺，确保无沙眼，结构致密。所有螺纹连接部位加工精密，密封可靠。

喷头设计：泡沫状水柱设计柔和，避免冲伤眼睛。橡胶护罩可防止紧急使用时对眼部造成碰撞伤害。

3.3 材质与表面处理

材质：主要金属部件为耐腐蚀铜材，塑料部件为优质PP等材料。

表面处理：铜质部件表面涂层应均匀，附着力强，耐腐蚀。

3.4 安装与维护

安装：台式安装应稳固，所有进水接口连接牢固，无渗漏。软管布局应合理，不影响操作。

标识：产品应有明确、持久的标识。

维护：设计应便于日常检查（如防尘盖是否灵活）和定期维护（如更换过滤器）。

四、补充说明

4.1所有材料均需符合国家相关环保、安全标准，对人体无害。

4.2产品应能在实验室环境下长期保持性能稳定，紧急情况下可立即可靠启动。

4.3供应商应提供产品安装指导、使用培训材料及售后保修承诺。

三联水龙头技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国家标准：GB/T 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》、GB/T26712-2021《卫生洁具及暖气管道用角阀》GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。
环保与安全标准：GB/T 24021-2024《GB/T 24021-2024》。

1.2 规格与配置（技术指标）

产品形式：三联实验室专用水龙头（冷热水混合或单冷水）。

安装方式：台式安装。

核心配置：主体为H63黄铜锻造，陶瓷阀芯，鹅颈出水管可360°旋转，配备PP材质旋钮把手及专用供水软管。

二、核心部件技术指标（龙头主体）

供货时需提供阀芯寿命测试报告、主体材质（黄铜）证明、以及下述专项性能的第三方检测报告。

2.1 基本参数

主体材质：采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺成型，确保结构致密，无沙眼、裂纹等缺陷。

表面涂层：经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，涂层需具备防紫外线辐射、耐化学腐蚀特性。

阀芯：采用陶瓷阀芯，可90度旋转，耐磨、耐腐蚀。

出水管：鹅颈造型，可360度旋转，使用方便。

把手：旋钮把手采用PP全新料，无碳酸钙添加，手感舒适，防滑。

供水软管：长度1.5米，内层为软性PVC管，外覆不锈钢编织网，最外层包裹PE保护管，有效防止生锈、渗漏。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 机械与耐久性能

阀芯寿命：开关使用寿命测试≥60万次。

耐压性能：静态最大耐压≥2.5MPa。

耐冲击性：检测要求值≥50cm（即从50cm高度冲击后），样品无裂纹、皱纹及剥落现象。

软管耐压与密封：

o连接软管加压≥3.5MPa时，无破裂、渗漏。

o初始动压0.3MPa、流速6L/min条件下，保持5分钟，软管无破裂、渗漏。

2.2.2 耐腐蚀与环境适应性

中性盐雾试验：进行800h盐雾试验后，试样涂层划道处无腐蚀现象。

耐高低温性能：样品置于（150±2）℃环境24h，室温恢复2h后，再置于（-40±3）℃环境120h，试验后外观无变化。

耐水性：92℃至100℃的热水流到漆面5分钟，漆面无热水导致的明显影响。

2.2.3 卫生与环保性能

抗菌性能：要求对≥12种细菌（必须包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、宋氏志贺氏菌）进行检测，抗菌率≥99.99%。

环保符合性：

o产品通过ROHS环保测试，符合（EU）2015/863指令要求。

o所用环氧树脂粉末涂料需提供鉴定报告，证明属于非限制性货物，无可识别危险性，符合国际航空运输协会《危险品规则》。

三、总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

产品设计、生产需符合GB/T 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》标准要求。

整体结构紧凑，安装牢固，操作灵活，无滴漏。

3.2 结构与加工

加工工艺：黄铜主体采用红冲锻造，内部水道光滑，无毛刺。所有螺纹精度符合标准，连接可靠。

装配质量：各部件装配紧密，阀芯启闭手感清晰、顺滑。鹅颈管摆动灵活，定位稳定。

3.3 表面处理

涂层工艺：环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化。涂层均匀、牢固，色泽一致，无露底、起泡、剥落等缺陷。

3.4 软管与连接件

软管强度：不锈钢编织网保护层编织紧密，能有效承受水压冲击，防止爆管。

连接件：所有接口螺纹清晰，配合专用的橡胶或纤维垫圈，确保密封性。

四、补充说明

4.1所有材料（黄铜、PP、陶瓷、涂层、软管等）均需符合国家相关环保、安全标准，不得释放有毒有害物质。

4.2产品应适用于实验室环境，能耐受常见的弱酸、弱碱及清洁剂。

4.3供应商应提供产品安装说明及售后保修承诺。

中水盆技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

GB/T2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》、GB/T1040.2-2022《塑料拉伸性能的测定第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》、GB/T9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T1041-2008《塑料压缩性能的测定》、GB/T1043.1-2008《塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验》。
材料标准：GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》（参考PP材料性能要求）。

抗菌标准：JC/T-897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》。
1.2 规格尺寸（技术指标）

外形规格：550mm（长）×450mm（宽）×300mm（高）。

壁厚要求：水槽主体壁厚≤5mm，均匀一致。

结构要求：槽体方正，底部平整，具有导流线设计，无积液死角。

二、核心部件技术指标（水槽主体）

供货时需提供水槽本体材料的弯曲强度、冲击强度、TVOC释放率、抗菌性能及耐腐蚀性能的第三方检测报告。

2.1 基本参数

主体材质：采用全新聚丙烯（PP）原料及进口色母料，不含碳酸钙等填充物。

成型工艺：下水口与水槽主体一体注塑成型，无拼接缝隙。

核心性能：耐化学腐蚀，抗冲击，环保无毒，易于清洁。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 力学性能

弯曲强度：检验结果≥42.0MPa。

简支梁无缺口冲击强度：检测结果≥55 KJ/m²。

2.2.2 环保安全性能

总挥发性有机物（TVOC）释放率：检测结果≤0.04 mg/m³·h，符合I类材料要求。

2.2.3 卫生抗菌性能

抗菌性能：要求对≥12种细菌（必须包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、恶臭假单胞菌）进行检测，抗菌率≥99.99%。

2.2.4 耐化学腐蚀性能

腐蚀性试验：在99%二甲基甲酰胺、饱和硫酸铜溶液、99%乙醚、99%乙酸乙酯、42%氢氟酸、1%硝酸银等16种指定试剂中，分别浸泡24小时后，样品表面无明显变化。

三、总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

水槽为独立安装部件，需与实验台台面紧密、平整嵌合，接缝处需做防水密封处理。

3.2 结构与材质

结构设计：水槽内壁光滑顺畅，无缩印、划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。四边平整，与台面接触部位加工精准。槽体底部设有导流线，确保排水顺畅，无积水。

材质工艺：采用高品质PP新料，一体注塑成型，确保结构强度和无渗漏。材料应具备优异的耐酸碱、耐溶剂及耐热变形性能。

3.3 加工与外观

加工精度：尺寸准确，边缘及棱角处理圆滑，无毛刺。所有开孔（下水口、溢水口）位置准确，边缘整齐。

外观质量：内外表面色泽均匀，无杂色、污点。表面光洁，无明显的熔接痕、流纹等注塑缺陷。

3.4 安装与配件

安装配合：水槽本体应配备配套的安装挂件或支撑件，确保安装后承重稳固，不下沉、不晃动。

下水组件：标配或兼容标准实验室下水器，连接方便，密封良好。

四、补充说明

4.1所有材料均需符合国家相关环保、安全标准，不得释放甲醛、苯系物等有毒有害物质。

4.2水槽应能耐受实验室常见的化学试剂（如酸、碱、有机溶剂）及高温热水（短时接触），长期使用不变形、不渗漏。

4.3供应商应提供产品安装指导及质量保证承诺。

全钢器皿柜技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国家标准：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。

1.2 规格尺寸（技术指标）

外形规格：900mm（宽）×450mm（深）×1800mm（高）。

二、核心部件技术指标（柜体）

2.1 基本参数

柜体材质：优质冷轧钢板

厚度：柜体、门板主体采用厚度≥1.0mm的国产优质冷轧钢板。

表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂，高温塑化。

核心性能：结构牢固，防腐耐用，环保无异味。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 柜体整体性能

检测标准：GB/T 24820-2024, GB/T 3325-2024

合格标准：结构强度、稳定性、外观、工艺等需完全符合标准要求。

2.2.2 环保与有害物质限量

检测标准：GB 18584-2024

核心指标：甲醛释放量、重金属等可迁移元素、TVOC等有害物质含量符合标准最高等级要求。

2.2.3 金属喷涂环保性

核心指标：涂层中重金属（铅、镉、汞、六价铬等）及多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯等有害物含量达标。

三、柜体总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

生产制作符合GB/T 24820-2024。

每个柜体为完整独立的落地型结构。

柜体整体符合GB/T 24820-2024、GB 18584-2024、GB/T 3325-2024检验项目及要求。

3.2 柜体结构与材质

结构：落地型设计，独立单元柜体，模块化组装。

材质：采用优质冷轧钢板，经数控加工成型。表面环氧喷塑。

夹层填充：门板为双层结构，中间填充环保隔音材料，达到消音效果。

加工精度：板材裁切光滑，折弯精准，组装牢固。

3.3 金属零部件喷涂要求

喷涂工艺：金属部件采用喷塑工艺，漆膜均匀，无露底、流挂、橘皮、色差、皱皮等现象。

环保要求：喷涂材料有害物质含量符合HJ2547-2016标准。

3.4 门板技术要求

结构：双层钢板结构，内填隔音材料。

合页：采用304不锈钢轴承合页，安装牢固，开合顺畅。

缓冲装置：门板四周宜配置缓冲装置，开关无碰撞噪音。

拉手：采用304不锈钢拉手，安装牢固。

3.5 层板技术要求

材质：冷轧钢板，表面环氧喷塑处理。

结构：边缘折边加强，可调设计。

承重：承重性能符合使用需求，无变形。

附件：底部配PP接水盘（厚度≥3mm），耐酸碱。

四、补充说明

4.1所有材料、配件均符合国家环保、安全标准。

4.2柜体整体使用寿命≥10年，五金配件使用寿命≥8年。

全钢实验台技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准
国家标准：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》

行业/国际标准：JIS Z 2801:2010《抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果》

1.2 规格尺寸（技术指标）

1.2.1 边台规格

常规规格1：L×600mm（深）×850mm（高）

常规规格2：L×700mm（深）×850mm（高）

常规规格3：L×750mm（深）×850mm（高）

1.2.2 中央台规格

常规规格1：L×1000mm（深）×850mm（高）

常规规格2：L×1200mm（深）×850mm（高）

常规规格3：L×1500mm（深）×850mm（高）

二、核心部件技术指标（台面）

供货时需提供台面生产商出具的检测报告，加盖制造商公章；同时提供质保函、售后服务承诺书及投标支持书原件（加盖公章）。

2.1 台面基本参数

材质：优质实芯理化板

厚度：≥12.7mm，边缘用同质材料双层加厚至25.4mm

边缘处理：打磨呈弧形，无毛刺、无锋利边角

核心性能：不弯曲、不变形，表面耐化学腐蚀、耐刻划，低化合物、低甲醛，环保达标

2.2 台面专项性能（技术指标）

2.2.1 化学性能

检测标准：GB/T 17657-2022

测试项目：氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、氢氧化钠40%、氯化铁10%、凡士林、王水等77项以上化学试剂

合格标准：所有项目检测结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”

2.2.2 物理安全性能

检测标准：GB/T 17657-2022

核心指标：静曲强度≥140MPa，弹性模量≥13000MPa，耐光色牢度达到5级，24h吸水率≤0.1%，浸渍剥离性能无剥离、无分层

常规性能：耐划痕、耐污染、耐干热、耐湿热、耐沸水、表面耐磨，均符合标准要求

2.2.3 燃烧防火安全性能

检测标准：GB 8624-2012

燃烧等级：B1（C-s1,d0,t1）级

核心指标：60s焰尖高度≤55mm，600s总热释放量≤10MJ，烟气毒性等级为ZA3级

附加要求：提供燃烧性能标识使用证书

2.2.4耐黄变色牢度

检测标准：GB/T 17657-2022

合格标准：灰色样卡5级，经久耐用无明显黄变

2.2.5 绿色环保性能

检测标准：GB/T 39600-2021（国家级检测机构检测）

核心指标：甲醛释放量≤0.013mg/m³

2.2.6 放射性核素限量

检测标准：GB 6566-2010

合格标准：符合A类装饰装修材料要求，内照射指数、外照射指数均＜0.1

2.2.7 抗菌性能

检测标准：JIS Z 2801:2010

核心指标：      

大肠杆菌：抗菌活性值≥5.7，抗菌率≥99.9%

金黄色葡萄球菌：抗菌活性值≥5.1，抗菌率≥99.9%

肺炎克雷伯氏菌：抗菌率≥2.0

表皮葡萄球菌：抗菌率≥99.9%

宋氏志贺氏菌：抗菌率≥99.7%

2.2.8 防伪性能

台面背面带有清晰可见的荧光防伪标识，标识不可刮涂、不可磨灭，便于真伪鉴别和验收

三、实验台总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

生产制作符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》

每个单元柜体为完整独立的落地型双层结构，符合现代实验室操作需求，使用便捷

供货时供应商需提供台面板厂家出具的满足以上技术参数的检测报告，同时出具具有法律效力的质保函和售后服务承诺书以及台面板厂家针对此项目的投标支持书原件（加盖公章），实验台整体符合GB/T 24820-2024、GB 18584-2024、GB/T 3325-2024检验项目及要求，提供符合要求的测试报告复印件。
3.2 柜体结构与材质

结构：双层结构，落地型设计，独立单元柜体，模块化组装，无焊接

内衬：柜体内部（含内门片）采用耐酸碱优质PP材料，一体成型或焊接制作，无渗漏、无拼接缝隙

外壳：采用镀锌钢板，表面覆膜或喷塑处理，具备耐酸碱、抗冲击特性

夹层填充：柜体、门板、抽屉面板夹层内填充满填充材料，达到消音效果

加工精度：板材数控裁切光滑无毛刺，精度±0.1mm；数控折弯无裂纹，精度±0.1mm；定制工装模块化组装，固定卡件便捷，组装效率高

3.3 金属零部件喷涂要求

喷涂工艺：金属零部件采用喷塑工艺，漆膜均匀，无露底、凹凸、疙瘩、色差、皱皮、发粘、漏漆现象，无凹陷、裂纹、划伤、锈迹

环保要求：喷涂重金属（铅、镉、汞、硒、砷、钡、锑、六价铬）及多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯含量，符合HJ2547-2016标准

3.4 门板技术要求

结构：双层结构，外壳为镀锌钢板覆膜/喷塑处理，耐酸碱、抗冲击

合页：轴承合页，以螺丝与门板、底柜固定，可拆卸，连接牢固

缓冲装置：门板四周配置磁性橡胶缓冲装置，开关无碰撞噪音

开启角度：门板可顺畅开启至170度，无卡顿、无松动

拉手：模具一体成型一字型ABS拉手，防滑、耐腐、手感舒适

3.5 抽屉技术要求

结构：抽屉面板为双层结构，外壳为镀锌钢板覆膜/喷塑处理，内衬为耐酸碱优质PP材料一体成型或焊接制作，夹层填充消音材料

抽屉本体：优质耐酸碱PP材料一体成型或焊接制作，可垂直向上轻松移出，便于清洁

滑轨：三节钢珠自动回位滑轨，自闭式阻尼设计，开合平稳、承重力强、耐磨，循环抽拉使用寿命≥8万次

配置：三抽柜采用二小一大抽屉设计，拉手为模具一体成型一字型ABS拉手

3.6 层板技术要求

材质：镀锌钢板覆膜/喷塑处理，经耐酸碱处理

折边：折边厚度25mm，增强承重性能，边缘光滑无毛刺

承重：承重性能符合实验室使用需求，无变形、无松动

四、补充说明

4.1所有材料、配件均符合国家环保、安全标准，无有毒有害物质释放，适配实验室使用环境。

4.2实验台整体使用寿命≥10年，核心部件（台面、滑轨、合页等）使用寿命≥8年，符合质保函承诺要求。

4.3 模块化组装设计，便于运输、安装及后期维护、扩容。

4.4所有家具制做前，需结合现场实际空间尺寸进行核查，必须满足现场安装条件，甲方所提供图纸仅表示结构和基本尺寸的要求，不对现场装配情况负责，图仅为示意，以表格中数量为准。
功能柱技术指标及执行标准

一、总则

1.1 规格尺寸（技术指标）

外形规格：300mm（宽）×150mm（深）×H mm（高）。高度H需根据现场实际层高及实验台配套需求确定。

结构要求：为整体焊接的立柱式结构，用于集成和隐蔽安装供水、排水、供气、供电等管道及辅助设施。

二、核心部件技术指标（柱体）

2.1 基本参数

主体材质：优质冷轧钢板。

板材厚度：主体结构采用裸板厚度不低于1.0mm的优质冷轧钢板。

核心性能：结构稳固，承载管线可靠，防腐耐用，便于检修。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 结构材质与厚度

核心指标：所用冷轧钢板材质及厚度符合要求。

2.2.2 表面涂层性能

涂层工艺：表面经脱脂、硅烷、陶化、水洗等7道前处理后，采用环氧树脂粉末静电喷涂。

核心指标：涂层附着力强，抗酸碱腐蚀。涂层均匀，无漏喷、流挂、橘皮等缺陷。

报告要求：可提供涂层性能（如附着力、耐腐蚀性）测试报告。

三、总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

专为搭配实验台设计，用于规整布局和隐蔽安装各类公用工程管道（水、电、气、风），便于整体管理和日后维护检修。

3.2 柜体结构与材质

结构：整体焊接结构，确保整体强度和稳定性。经过激光数控切割及数控折弯成型，尺寸精准。

焊接工艺：焊接部分需打磨、抛光，实现平滑过渡，焊点牢固，无毛刺、漏焊、虚焊现象。

功能设计：柱体上需开设检修口，方便对内部管线进行安装、检查和维护。检修口盖板应开合方便，关闭后平整美观。

3.3 表面处理要求

前处理：严格的7道前处理工艺（脱脂、硅烷、陶化、水洗等），确保基材清洁并增强涂层附着力。

喷涂固化：采用环氧树脂粉末静电喷涂，并经高温固化。涂层应具有强吸附性、优异的抗酸碱腐蚀能力和良好的耐久性。

3.4 安装与固定

固定方式：上端与楼板或建筑结构的固定方式（如吊杆、支架等）需根据现场具体条件（如天花板结构、承重条件）进行设计和确定，确保安装牢固、安全。

接口处理：柱体上预留的管道穿墙/穿板孔洞应规整，并配有密封或装饰套圈。

四、补充说明

4.1所有材料、配件均需符合国家环保、安全标准。环氧树脂粉末涂料需为环保型。

4.2功能柱设计应模块化，便于与实验台及其他模块对接安装。内部空间布局应合理，便于管线敷设。

4.3供应商需结合现场实际尺寸进行核查和设计，确保功能柱的规格（特别是高度H）满足现场安装条件。

危化品柜技术指标及执行标准

一、总则

1.1安全与环保认证：CE认证、ROHS认证、EN认证、防爆测试认证报告、耐火测试认证报告、盐雾试验测试报告。
1.2 规格尺寸（技术指标）

外形规格：1090mm（宽）×460mm（深）×1650mm（高），外形尺寸偏差≤±5mm。

结构要求：柜体为全焊接落地式结构，符合OSHA等安全规范。

二、核心部件技术指标（柜体）

供货时需提供柜体材料的材质证明、涂层环保测试报告（ROHS）及关键安全认证（防爆、耐火测试报告）。

2.1 柜体基本参数

材质结构：采用1.0mm优质冷轧钢板制造，具有38mm隔离气层的双层防火防爆结构，全焊接工艺。

表面处理：内外表面经自动喷淋式陶化预处理后，覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅涂层，涂层高光洁度，耐腐蚀、防潮、抗紫外线。

核心性能：防火、防爆、防泄漏，安全存储腐蚀性化学品。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 结构安全性能

检测标准：参照相关防爆及耐火测试标准。

核心指标：柜体通过防爆测试、耐火测试，结构强度满足安全存储要求。

报告要求：供货时提供第三方机构出具的防爆测试报告及耐火测试报告。

2.2.2 安全配置与标识

锁具：配备三点联动式闭锁系统，保护柜内物品安全。

接地：柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线，符合OSHA规范。

标识：贴有两种语言（如中英文）的高可见度、耐腐蚀、反光警示标签，在火灾情况下具有高可见性。

防泄漏：底部设有50mm高的防漏液槽，防止意外泄漏的液体外溢。

2.2.3 通风与环保性能

通风设计：柜体两侧设有内置消焰装置的通风口，顶部设通风口，保持柜内通风和排气。

环保认证：产品通过CE、ROHS、EN等相关认证，材料环保。

报告要求：提供有效的CE、ROHS、EN认证证书。

三、柜体总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

生产制作需符合实验室家具通用技术条件及化学品存储安全规范。

柜体需通过本文件要求的各项安全测试与认证。

3.2 柜体结构与材质

结构：双层钢板全焊接结构，中间为38mm隔离层。门板采用Φ6mm无缝式钢琴铰链，可轻松开启180度，铰链上下带4mm凸头以增强门缝密封性。

内部配置：内部配备可上下调节（调节幅度6cm）并可随意抽取的镀锌钢制层板。层板挂钩为2.5cm×2.5cm开口式，采用厚度≥1.5mm的冷轧钢板制作。

加工工艺：柜体焊接牢固，焊缝经打磨、抛光处理，平滑过渡。表面涂层前处理彻底，涂层附着牢固，均匀无缺陷。

3.3 五金配件要求

铰链：Φ6mm无缝钢琴铰链，承重好，开合顺畅。

锁具：三点联动锁，安全可靠。

层板支架：坚固可调，承重性能好。

四、补充说明

4.1所有材料、配件均符合国家环保、安全标准，适配腐蚀性化学品存储环境。

4.2柜体整体设计使用寿命应≥10年。

卷料架技术指标及执行标准

一、总则

1.1规格尺寸（技术指标）

外形规格：2000mm（长）×450mm（宽）×2000mm（高）。

结构形式：移动式货架，用于存放卷状物料。

二、核心部件技术指标

2.1 主体结构

设计与工艺：架体采用优质金属管材，通过一体成型弯管技术制造，确保整体结构连贯、无拼接薄弱点，外形美观且不易变形。

力学设计：采用等边三角形或类似稳定力学结构设计，确保架体重心稳定，承载时及移动过程中无偏斜、无晃动。

2.2 万向轮系统

配置：配备高品质静音万向轮，数量通常不少于4个（前轮为万向轮，后轮可带刹车）。

核心性能：轮子滚动顺畅，噪音低，移动省力。带刹车功能的轮子在锁定后，架体应保持稳定，无滑动。

三、总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

设计为可移动的存储设备，要求结构稳固，移动灵活，承载能力强。

3.2 柜体结构与材质

主体材质：采用优质碳钢或合金钢管材，管材壁厚需满足承重要求，具体厚度根据设计负载确定。

结构工艺：采用一体弯管和焊接组合工艺。主要承力结构为弯管一体成型，次要连接部位焊接牢固。所有焊缝均匀，无虚焊、漏焊，焊疤经打磨处理。

稳定性设计：结构设计符合力学原理，确保在满载和移动状态下均具有优异的稳定性与抗扭性。

3.3 万向轮技术要求

轮子材质：轮面可采用聚氨酯（PU）、橡胶等静音、耐磨材质，保护地面。

轮架与轴承：轮架为金属材质，承重能力强。轴承需为滚动轴承，确保转动灵活、静音。

刹车功能：部分或全部轮子应配备脚踏式刹车装置，刹车后架体固定可靠。

3.4 表面处理要求

处理工艺：所有金属部件表面需经除油、除锈、磷化等前处理。

涂层：采用环氧聚酯粉末静电喷涂，涂层均匀，色泽一致。涂层应具有耐腐蚀、耐冲击、防锈蚀的特性。

3.5 负载性能

额定承重：整架静载承重需满足设计存储要求，具体指标应在技术协议中明确。加载后架体无永久性变形，结构无松动、无异响。

四、补充说明

4.1本文件所有技术指标均为基本要求，供应商需完全响应。具体承重指标、轮子类型（如是否全为万向轮、刹车轮数量）等需在采购合同中进一步明确。

4.2所有材料、配件均需符合国家相关安全、环保标准。

4.3产品在正常使用条件下，应具有较长的使用寿命，万向轮等易损件应便于更换。

4.4供应商应提供安装指导（如需简单组装）及产品使用注意事项。

原子吸收罩技术指标及执行标准
一、总则

1.1 规格尺寸（技术指标）

规格A（小型罩）：

罩体外形：L×400mm（宽）×400mm（高），L为定制长度。

罩口尺寸：400mm×400mm。

排风口：圆形，直径110mm 或 160mm。

伸缩导管：方形，截面尺寸120mm×120mm 或 125mm×125mm。导管可自由伸缩，伸缩调节范围1.1m—1.4m。

规格B（大型罩）：

罩体外形：L×1500mm（宽）×900mm（高），L为定制长度。

罩口尺寸：1500mm×900mm。

排风口：圆形，直径110mm 或 160mm。

伸缩导管：方形，截面尺寸120mm×120mm 或 125mm×125mm。导管可自由伸缩，伸缩调节范围1.1m—1.4m。

二、核心部件技术指标（罩体与导管）

需提供不锈钢材质（304）的材质证明文件。

2.1 罩体基本参数

主体材质：采用牌号为0Cr19Ni9（即304）的不锈钢，符合GB/T 3280-2015标准。

板材厚度：罩体主体、导流板等主要结构件用材厚度≥1.0mm。

核心性能：具有良好的耐腐蚀性、清洁度，易于去污，结构稳固。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 结构设计与气流

设计：罩体结构应利于有效捕捉废气，减少涡流。内部可设置导流板，优化气流组织。

气流均匀性：在额定排风量下，罩口工作面风速宜均匀，无明显死角。

2.2.2 焊接与表面处理

焊接要求：所有焊缝应连续、均匀，采用氩弧焊等工艺，焊后抛光处理，与母材平齐，无焊瘤、夹渣、咬边，确保光滑易清洁。

表面处理：内外表面应经机械抛光或化学钝化处理，达到均匀一致的亚光或亮光效果，无明显的划伤、凹坑、色差。

2.2.3 伸缩导管系统

功能：导管需能灵活、顺滑地伸缩，以适应不同设备的高度和位置，并在任意伸缩长度位置能可靠锁定。

密封性：导管各节之间伸缩时，应保持良好的气密性，无明显漏风。

强度：导管需有足够的刚度，完全伸出时，末端下垂量≤10mm。

三、总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

作为局部排气设备，设计应满足有效捕集原子吸收光谱仪等设备产生的废气（如酸雾、金属烟尘）的需求。

3.2 结构与材质

主体结构：由罩体、导流装置（可选）、伸缩导管、连接法兰（或变径接头）等组成。结构应紧凑、稳固。

材质：所有与废气接触的部件（罩体、导流板、导管内壁）必须采用304不锈钢，外部非接触部分可根据设计采用同材质或其它防腐涂层材料。

连接件：与通风管道连接的接口（法兰或卡箍）应标准、匹配，方便安装。

3.3 加工与安装要求

加工精度：切割、折弯尺寸准确，孔位（如风口、吊装孔）位置正确。伸缩导管轨道或导向机构运行顺畅。

安装附件：应提供配套的吊装支架、墙装支架或柔性连接管等安装附件，确保安装后稳固，位置可微调。

3.4 安全标识

产品上应有永久性标识，注明产品名称、规格型号、材质、执行标准、生产厂家等信息。

四、补充说明

4.1所有材料、配件均需符合国家环保、安全标准。不锈钢材质必须提供材质单。

4.2产品应耐实验室常见酸碱气氛腐蚀，使用寿命不低于10年。

4.3供应商需根据现场通风管道实际情况，确认并提供正确的接口规格（110mm/160mm）及连接方式。安装方案需经采购方确认。
可移动实验台（含可移动中央台）技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准（同上）

国家标准：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。
1.2 规格尺寸（技术指标）

1.2.1 可移动实验台

标准规格：2400mm（长）×600mm（深）×850mm（高），确保适配实验室空间布局；

注：可按需定制长度L；台面四周做安全倒角，无锋利边角；架体底部预留万向轮标准安装位，适配实验室边缘区域布局。

1.2.2 可移动中央台

标准规格：2000mm（长）×1200mm（深）×850mm（高），台面承重均匀，无明显下沉现象；

注：可按需定制长度L；台面四周做安全倒角，无锋利边角；架体底部预留福马轮标准安装位，台面可根据需求预留设备安装孔，适配实验室中央区域双面操作、高频移动及固定使用需求。

二、核心部件技术指标

 核心部件（台面、架体、脚轮）需满足以下全部要求，供应商供货时须提供对应生产厂家针对本项目（含项目名称和编号）且加盖公章的售后服务承诺函。

2.1 可移动实验台核心技术指标

2.1.1 台面技术指标

材质：采用20mm厚304不锈钢双包台面，不锈钢材质符合GB/T 3280-2015标准；

外观与性能：表面无划痕、无砂眼，耐腐蚀、易清洁，双包边设计增强边缘承重性，无崩边、变形现象，短时耐受≤150℃高温无损坏，适配实验室常规理化操作；

边缘处理：四周做安全倒角，打磨光滑，无毛刺、无锋利边角，避免操作划伤。

2.1.2 架体技术指标

结构：采用H型钢架结构，整体焊接成型（或模块化螺栓连接），结构稳固，受力均匀，无晃动、无变形，可承受常规实验仪器重量无变形；

材质：基材为优质冷弯方钢，规格为60mm×40mm，管壁厚度≥1.2mm，钢材材质符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》要求，确保力学性能、材质纯度达标；

表面处理：经脱脂、硅烷、陶化、水洗等7道前处理工艺，再采用环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度≥60μm，符合GB/T 18593-2018《粉末静电喷涂涂层》标准；

喷涂性能：附着力强，具备优良的抗酸碱、耐腐蚀性能，无漏喷、流挂、脱落、色差、皱皮等缺陷，适配实验室腐蚀环境。

2.1.3 移动性能指标

配置：底部安装4只优质万向轮，轮径≥50mm，全部具备刹车锁定功能；

核心性能：轮体材质耐磨、耐腐蚀，适配实验室环氧、瓷砖等地面环境；转动灵活，移动平稳无卡顿，刹车后固定牢固，无滑动现象；

安装：与架体底部通过螺栓牢固连接，无松动、无脱落，便于后期更换维护，符合QB/T 2601-2013《家具用脚轮》要求。

2.2 可移动中央台核心技术指标

2.2.1 台面技术指标

与可移动实验台台面要求一致：采用20mm厚304不锈钢双包台面，符合GB/T 3280-2015标准，表面无划痕、无砂眼，耐腐蚀、耐磨、易清洁，双包边设计增强边缘承重性，无崩边、变形现象，适配中央区域双面操作需求；

额外要求：台面承重均匀，无明显下沉现象，受力性能适配双面操作及重型实验设备放置。

2.2.2 架体技术指标

与可移动实验台架体要求一致：采用H型钢架，基材为60mm×40mm优质方钢，管壁厚度≥1.2mm，钢材符合GB/T 700-2006标准；经7道前处理工艺+环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度≥60μm，符合GB/T 18593-2018标准，防腐、抗酸碱性能优异；

额外要求：因台面更宽、负载更大，增设横向加固横梁及底部加固板，提升整体抗扭、抗变形能力，确保双面操作及重型设备放置时无晃动。

2.2.3 移动性能指标

配置：底部安装4只优质福马轮，轮径≥70mm，全部具备升降、刹车双重功能；

核心性能：升降范围≥30mm，可灵活调节台面水平，适配不同地面平整度；轮体耐磨、耐腐蚀，转动灵活，移动平稳，适配中央区域高频移动需求；刹车后稳固无晃动，无滑移、无倾倒风险，满足双面同时操作及重型设备放置的稳定性需求；

安装：与架体底部加固板牢固连接，安装后无松动、无偏心，符合QB/T 2601-2013要求，后期更换维护便捷。

三、实验台总体性能及执行标准

3.1 基本要求

生产制作符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》

每个单元柜体为完整独立的落地型双层结构，符合现代实验室操作需求，使用便捷

3.2 柜体结构与材质

结构：双层结构，落地型设计，独立单元柜体，模块化组装，无焊接

内衬：柜体内部（含内门片）采用耐酸碱优质PP材料，一体成型或焊接制作，无渗漏、无拼接缝隙

外壳：采用镀锌钢板，表面覆膜或喷塑处理，具备耐酸碱、抗冲击特性

夹层填充：柜体、门板、抽屉面板夹层内填充满填充材料，达到消音效果

加工精度：板材数控裁切光滑无毛刺，精度±0.1mm；数控折弯无裂纹，精度±0.1mm；定制工装模块化组装，固定卡件便捷，组装效率高

3.3 金属零部件喷涂要求

喷涂工艺：金属零部件采用喷塑工艺，漆膜均匀，无露底、凹凸、疙瘩、色差、皱皮、发粘、漏漆现象，无凹陷、裂纹、划伤、锈迹

环保要求：喷涂重金属（铅、镉、汞、硒、砷、钡、锑、六价铬）及多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯含量，符合HJ2547-2016标准

3.4 门板技术要求

结构：双层结构，外壳为镀锌钢板覆膜/喷塑处理，耐酸碱、抗冲击

合页：轴承合页，以螺丝与门板、底柜固定，可拆卸，连接牢固

缓冲装置：门板四周配置磁性橡胶缓冲装置，开关无碰撞噪音

开启角度：门板可顺畅开启至170度，无卡顿、无松动

拉手：模具一体成型一字型ABS拉手，防滑、耐腐、手感舒适

3.5 抽屉技术要求

结构：抽屉面板为双层结构，外壳为镀锌钢板覆膜/喷塑处理，内衬为耐酸碱优质PP材料一体成型或焊接制作，夹层填充消音材料

抽屉本体：优质耐酸碱PP材料一体成型或焊接制作，可垂直向上轻松移出，便于清洁

滑轨：三节钢珠自动回位滑轨，自闭式阻尼设计，开合平稳、承重力强、耐磨，循环抽拉使用寿命≥8万次

配置：三抽柜采用二小一大抽屉设计，拉手为模具一体成型一字型ABS拉手

3.6 层板技术要求

材质：镀锌钢板覆膜/喷塑处理，经耐酸碱处理

折边：折边厚度25mm，增强承重性能，边缘光滑无毛刺

承重：承重性能符合实验室使用需求，无变形、无松动

四、补充说明

4.1 所有材料、配件均符合国家环保、安全标准，无有毒有害物质释放，适配实验室常规理化操作及可移动布局需求；可移动中央台额外满足重型负载及双面操作的特殊需求。

4.2实验台整体使用寿命≥10年，核心部件（台面、架体喷涂、脚轮）使用寿命≥8年，其中可移动中央台福马轮使用寿命≥10年，符合质保函承诺要求。

4.3 可移动结构设计，便于实验室布局调整、运输、安装及后期核心部件（脚轮、台面）维护更换，扩容便捷；可移动中央台通过福马轮升降功能，适配不同地面平整度及操作需求。

4.4台面、架体、脚轮（万向轮/福马轮）需提供对应生产厂家质保承诺。
4.5所有家具制做前，需结合现场实际空间尺寸进行核查，必须满足现场安装条件，甲方所提供图纸仅表示结构和基本尺寸的要求，不对现场装配情况负责，图仅为示意，以表格中数量为准。

大水盆技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准（同中水盆）

国家标准：GB/T2411-2008《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》、GB/T1040.2-2022《塑料拉伸性能的测定第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》、GB/T9341-2008《塑料弯曲性能的测定》、GB/T1041-2008《塑料压缩性能的测定》、GB/T1043.1-2008《塑料简支梁冲击性能的测定第1部分:非仪器化冲击试验》

抗菌标准：JC/T-897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》。

1.2 规格尺寸（技术指标）

外形规格：800mm（长）×450mm（宽）×330mm（高）。

壁厚要求：水槽主体壁厚≤5mm，均匀一致。

结构要求：槽体方正，底部平整，具有导流线设计，无积液死角。

二、核心部件技术指标（水槽主体）

需提供水槽本体材料的弯曲强度、冲击强度、TVOC释放率、抗菌性能及耐腐蚀性能的第三方检测报告。

2.1 基本参数

主体材质：采用全新聚丙烯（PP）原料及进口色母料，不含碳酸钙等填充物。

成型工艺：下水口与水槽主体一体注塑成型，无拼接缝隙。

核心性能：耐化学腐蚀，抗冲击，环保无毒，易于清洁。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 力学性能

弯曲强度：检验结果≥42.0MPa。

简支梁无缺口冲击强度：检测结果≥55 KJ/m²。

2.2.2 环保安全性能

总挥发性有机物（TVOC）释放率：检测结果≤0.04 mg/m³·h，符合I类材料要求。

2.2.3 卫生抗菌性能

抗菌性能：要求对≥12种细菌（必须包括金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、恶臭假单胞菌）进行检测，抗菌率≥99.99%。

2.2.4 耐化学腐蚀性能

腐蚀性试验：在99%二甲基甲酰胺、饱和硫酸铜溶液、99%乙醚、99%乙酸乙酯、42%氢氟酸、1%硝酸银等16种指定试剂中，分别浸泡24小时后，样品表面无明显变化。

三、总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

水槽为独立安装部件，需与实验台台面紧密、平整嵌合，接缝处需做防水密封处理。

3.2 结构与材质

结构设计：水槽内壁光滑顺畅，无缩印、划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。四边平整，与台面接触部位加工精准。槽体底部设有导流线，确保排水顺畅，无积水。

材质工艺：采用高品质PP新料，一体注塑成型，确保结构强度和无渗漏。材料应具备优异的耐酸碱、耐溶剂及耐热变形性能。

3.3 加工与外观

加工精度：尺寸准确，边缘及棱角处理圆滑，无毛刺。所有开孔（下水口、溢水口）位置准确，边缘整齐。

外观质量：内外表面色泽均匀，无杂色、污点。表面光洁，无明显的熔接痕、流纹等注塑缺陷。

3.4 安装与配件

安装配合：水槽本体应配备配套的安装挂件或支撑件，确保安装后承重稳固，不下沉、不晃动。

下水组件：标配或兼容标准实验室下水器，连接方便，密封良好。

四、补充说明

4.1所有材料均需符合国家相关环保、安全标准，不得释放甲醛、苯系物等有毒有害物质。

4.2水槽应能耐受实验室常见的化学试剂（如酸、碱、有机溶剂）及高温热水（短时接触），长期使用不变形、不渗漏。

4.3供应商应提供产品安装指导及质量保证承诺。

实验凳技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准
国家标准：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性》。

环保标准：GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。

1.2 规格尺寸（技术指标）

座面尺寸：座面为圆形，直径≥32cm。

高度调节范围：通过气动杆实现无级升降，常规调节范围约为450-600mm，以满足不同身高使用者需求。

结构要求：整体结构稳固，升降顺滑，无晃动。

二、核心部件技术指标（凳体）

2.1 基本参数

凳面材质：采用防静电发泡软质座垫。表层材质具备抗酸碱腐蚀、防滑、透气及导静电性能。

核心性能：乘坐舒适，符合人体工学，安全耐用。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 防静电与抗化学性能

检测标准：参照GB/T 17626.2（防静电）及相关化学试剂耐受性测试方法。

核心指标：表面电阻值应在10^6~10^9Ω范围内，具备导静电能力。对常见实验室弱酸、弱碱及清洁剂有良好的耐受性，无腐蚀、褪色、开裂。

2.2.2 结构强度与耐久性

检测标准：GB/T 10357.3-2013。

核心指标：通过座面静载荷、冲击、腿架强度等测试，无永久性变形、结构损坏或功能失效。气动杆升降循环测试寿命≥5万次。

2.2.3 安全性能

气杆防爆：气动升降杆必须具备防爆设计。

承重：静态承重≥150kg。

三、实验凳总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

设计应为实验室环境优化，兼顾舒适性、耐用性及安全性。

3.2 凳面技术要求

结构：内部为高回弹、高密度聚氨酯泡沫，外包覆防静电、抗腐蚀的PVC或特种PU面料。缝线牢固，边缘包覆完整。

安装：与气动杆连接牢固，无松动。

3.3 气动升降杆技术要求

材质与认证：采用高等级、带缓冲功能的进口高压氮气缸。

功能：升降过程顺滑、无卡滞，可在任意高度自锁。调节手柄操作力适中，位置方便。

3.4 椅脚与底盘技术要求

椅脚：采用高承重铝合金铸造五爪式设计，结构稳固。表面经电镀抛光处理，耐腐蚀，美观。

底盘：加厚防爆钢板冲压成型底盘，与气杆和椅脚连接坚固，确保整体稳定性。椅脚末端配备耐磨损、防滑的脚垫（可固定）或带刹车的静音万向轮。

3.5 金属件表面处理要求

工艺：所有钢制部件（如底盘、连接件等）采用宝钢一级优质冷轧钢板制造，表面经电镀或环氧聚酯粉末静电喷涂（喷塑）处理。

要求：涂层均匀、牢固，色泽一致，抗刮擦，耐实验室常见化学品侵蚀。符合GB 18584-2024环保要求。

3.6 加工与装配精度

各部件加工尺寸精准，组装后无歪斜。所有螺丝、连接件紧固可靠。

四、补充说明

4.1供应商应明确所配气动升降杆的品牌、型号。

4.2产品在正常使用条件下，整体使用寿命应不低于5年，气动升降杆核心功能寿命不低于3年。

4.3所有材料、配件均需符合国家环保、安全标准，无异味，对人体无害。

展柜技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准
国家标准：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。

环保标准：GB 18584-2024《家具中有害物质限量》。

1.2 规格尺寸（技术指标）

外形规格：1050mm（宽）×390mm（深）×1300mm（高）。

结构形式：展示用立柜，带玻璃推拉门及内部照明。

二、核心部件技术指标

2.1 基本参数

柜体结构：整体焊接结构。

门板结构：双包结构，内部填充消音材料，夹层内焊接加强筋。

台面与门：台面为8mm超白玻璃；门为6mm超白钢化玻璃推拉门。

照明系统：地脚安装LED氛围灯带。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 材质与厚度

柜体主体：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板。

结构加强部位：滑轨、合页/铰链连接部分采用不低于1.2mm厚优质冷轧钢板加强。

门板：采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板。

2.2.2 加工与焊接

成型工艺：所有钢板件经过激光数控切割及数控折弯成型。

焊接要求：焊接部分需打磨、抛光，做到平滑过渡。焊点无毛刺、漏焊、虚焊、焊穿或错位。

2.2.3 表面处理

前处理：柜体表面经脱脂、硅烷、陶化、水洗等至少7道前处理工序。

涂层：采用环氧树脂粉末静电喷涂。涂层需具备强吸附性、抗酸碱腐蚀性能，色泽均匀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

2.2.4 五金配件

合页：采用DTC 115°直弯铰链，开合顺畅，耐久性好。

拉手：采用一字折弯隐藏式拉手，美观且安全。

调整脚：钢制调整脚，底部注塑，丝杆≥M10，调整幅度≥30mm，隐蔽安装。

轨道：推拉门采用静音轨道，滑动顺畅无噪音。

防撞设计：门内侧设有防撞橡胶垫。

三、总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

生产制作需符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的要求。

用于实验室或展示区域存放、展示物品，要求结构稳固、外观美观、使用安全。

3.2 结构与工艺

结构强度：整体焊接框架确保柜体坚固，承重性强，无晃动。加强筋设计增强门板抗压性。

玻璃配置：超白玻璃透光率高，视觉清晰。钢化玻璃门安全性高。

细节处理：所有边缘、棱角需做圆滑或倒角处理，防止划伤。内部空间布局合理。

3.3 外观与功能

外观质量：柜体表面涂层平整光滑，无色差。所有五金配件安装端正、牢固。

使用功能：推拉门开启轻便，无卡滞。LED灯带光线均匀柔和，照明效果佳。调整脚便于调平柜体。

3.4 安全与环保

安全性：玻璃为安全钢化玻璃。柜体结构稳定，无尖利外角。电气照明部分需符合相关安全规范，线路隐蔽、安全。

环保性：所有材料（钢材、粉末涂料、塑料件、玻璃胶等）需符合GB 18584-2024中有害物质限量的要求。

四、补充说明

4.1供应商需根据现场实际空间尺寸进行最终核实与设计，确保满足安装条件。

4.2所有外露的螺丝、连接件均需采用防锈处理或不锈钢材质。

4.3LED灯带需提供适当的保修期限，并便于后期维护更换。

4.4供应商应提供产品安装服务及使用维护说明书。

岛式电源盒技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国家标准：GB 1002-2021《家用和类似用途单相插头插座 第1部分：通用要求》、GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》。

相关规范：GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》。

1.2 规格尺寸（技术指标）

外形规格：120mm（长）×90mm（宽）×75mm（高），外形尺寸偏差≤±1mm。

安装要求：结构紧凑，适配实验台预留开孔，安装稳固。

二、核心部件技术指标（电气部件）

2.1 基本参数

插座配置：国标86型五孔、三孔插座面板。

线缆配置：国标三芯电源护套线，内部为国标4平方毫米全铜阻燃电线。

底盒材质：实验室专用钢制底盒。

核心性能：电气安全可靠，防护等级达标，耐腐蚀。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 电气安全性能

合格标准：符合标准中对电气间隙、爬电距离、绝缘电阻、电气强度、接地措施等所有安全规定。插座需具备CCC认证。

2.2.2 线缆阻燃性能

核心指标：内部电线阻燃等级不低于B1级。需提供阻燃测试报告。

2.2.3 防护性能

防护等级：整体防护等级不低于IP44，防尘、防溅水。

2.2.4 材料环保性

检测要求：非金属部件有害物质限量。

合格标准：符合国家相关标准。

三、结构总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

产品设计、生产及安装需符合电气安全规范。

产品需通过相关电气安全型式试验，并提供证明。

3.2 结构与材质

结构：由钢制底盒、插座面板、内部接线及出线套件组成。

底盒材质：采用厚度≥1.0mm的钢制底盒，内外表面有防腐处理（镀锌或喷塑）。

内部连接：所有接线牢固可靠，压接或焊接，线色正确，标识清晰。

3.3 金属件处理要求

表面处理：金属底盒表面防腐处理均匀，无漏涂、锈蚀。

3.4 安装与接口要求

安装：需由专业电工按照GB 50303-2015规范安装。

接口：出线口配备防水锁紧接头，确保线缆固定和密封。

四、补充说明

4.1产品电气部件使用寿命不应低于实验台整体质保年限。

排风试剂柜技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国家标准：GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》。

1.2 规格尺寸（技术指标）

外形规格：900mm（宽）×450mm（深）×1800mm（高）。

密封性：柜体焊缝及门缝密封良好，排风状态下无明显漏风。

二、核心部件技术指标（PP柜体）

2.1 基本参数

柜体材质：瓷白色聚丙烯（PP）板

厚度：采用8mm厚PP板承制。

工艺：同色同质PP焊条焊接成型。

核心性能：耐强酸碱、耐化学药品、抗冲击，无缝防漏。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 耐化学腐蚀性能

检测要求：对常见强酸、强碱及有机溶剂进行耐受性测试。

合格标准：材料表面无龟裂、溶胀、变形、褪色或强度显著下降。供货时需提供测试报告。

2.2.2 结构强度与排风密封性

核心指标：柜体结构稳固，层板承重达标。在排风状态下，门缝、焊缝等处无可见烟气外溢或风速泄漏超标。

2.2.3 安全配置

锁具：上下柜门均配置两个耐腐蚀锁扣，实现双人双锁。

标识：柜门贴有永久性“腐蚀性”警示标识。

三、柜体总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

专为储存腐蚀性化学品及强制排风设计。

3.2 柜体结构与材质

结构：独立落地式柜体，上下对开门。

材质：全部采用8mm厚瓷白色PP板，无缝焊接成型。内壁光滑无死角。

排风配置：配备标准排风口及连接法兰，确保与通风管道可靠连接。

3.3 门板技术要求

材质结构：同质PP板制作。

视窗：上柜门带5mm厚透明安全视窗（如钢化玻璃）。

透气：下柜门设透气孔。

五金：铰链、把手采用耐强酸碱PP或工程塑料。

3.4 层板技术要求

材质：瓷白色PP板。

结构：四边带突起挡边，立体无缝焊接防溅漏。

配置：标配1块固定层板，3块活动可调层板。承重≥30kg/层。

四、补充说明

4.1供货时产品的耐腐蚀性、密封性需提供相应检测报告。

4.2产品专用于腐蚀性化学品储存，所有部件需具相应耐腐蚀能力。

4.3排风接口尺寸、方位需在生产前与现场设计图纸确认。

4.4所有家具制做前，需结合现场实际空间尺寸进行核查，必须满足现场安装条件，甲方所提供图纸仅表示结构和基本尺寸的要求，不对现场装配情况负责，图仅为示意，以表格中数量为准。

紧急喷淋技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国家标准：GB/T 38144.1-2019《应急洗眼器和应急喷淋装置 第1部分：应急洗眼器》（适用于洗眼系统部分），GB/T 38144.2-2019《应急洗眼器和应急喷淋装置 第2部分：应急喷淋器》。

材料标准：GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。

1.2 规格与配置（技术指标）

产品形式：立式复合型紧急冲淋洗眼器，集成喷淋系统与洗眼系统。

核心功能：用于化学品喷溅至身体或面部时的紧急冲洗。

二、核心部件技术指标

供货时需提供主体材质（食品级304不锈钢及Ni含量）、塑料配件抗老化测试、极限耐压测试的第三方检测报告，以及符合GB/T 38144系列标准的全项检测报告。

2.1 基本参数

主体材质：采用食品级304不锈钢，厚度不低于3mm，Ni含量大于8%。

系统组成：配备独立的喷淋系统和洗眼系统。

操作要求：设计应易于单人操作，无需协助。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 工作压力与流量

工作压力范围：0.3—0.6 MPa。

密封压力：管件密封部件必须能承受1 MPa压力长时间无泄漏。

喷淋流量：>75.7 L/min。

洗眼流量：>11.4 L/min。

2.2.2 冲洗性能与时间

喷淋冲洗能力：在水流压力最低0.2MPa下，能以至少76L/min的流量提供冲洗液，并保持连续冲洗至少15分钟。

洗眼冲洗能力：在测试压力0.20MPa下，样品提供冲洗液流量≥22.6L/min，并能保持洗眼时间≥15分钟。

2.2.3 安装与尺寸要求

喷淋范围：在距离使用者站立平面1520mm处，喷淋范围直径最小应为510mm，且中心距离任何障碍物最小为410mm。

喷淋头高度：冲淋喷头距离安装平面高度应在2080-2440mm范围内（从使用者站立平面计算）。

洗眼喷头高度：洗眼喷头应位于距离使用者站立平面838mm至1143mm的高度上。

洗眼喷头距离：距离墙壁或最近障碍物至少153mm。

阀门驱动装置高度：到使用者站立平面的高度不应超过1730mm。

2.2.4 操作响应时间

开启时间：冲淋手拉阀及洗眼器阀门的开启时间均应≤1秒。

2.2.5 机械与耐久性能

塑料配件抗老化：经过120h循环老化测试后，结果≤0.20，外观无明显变化。

极限耐压：冲淋部位最大耐压值≥20MPa，洗眼部位最大耐压值≥24MPa。

综合检测项目：供货时需提供包含管螺纹精度、螺纹表面、抗压强度、外观、启动开关灵活性、水柱喷射高度、水流量、耐压性、密封性等9项检测项目的第三方报告。

2.2.6 标识与认证

安全标识：配备不锈钢手推柄及100mm100mm绿底白色洗眼符号牌（符合阿联酋法规），并在主体1500mm以上管子处或墙面配200mm300mm绿底白色塑料标识牌。

三、总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

产品设计、生产与性能需全面符合GB/T 38144.1-2019和GB/T 38144.2-2019标准的要求。

用于实验室紧急情况下对全身或局部进行大水量冲洗，必须保证即刻可用、操作简单、冲洗有效。

3.2 结构与材质

主体结构：采用食品级304不锈钢焊接或铸造而成，所有内壁光滑，无死角，易于清洁，能抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀。

喷头设计：喷淋头应确保水流充分散开并覆盖规定范围；洗眼喷头应出水柔和均匀。

阀门系统：手拉式或脚踏式阀门应醒目、易触及，操作力适中，复位可靠。

3.3 表面处理与防腐

不锈钢表面应做抛光或钝化处理，提高耐腐蚀性。

3.4 安装与管路

进水与排水：洗眼器进水口尺寸为DN25；洗眼系统排水口尺寸为DN25；排水盘排水口尺寸为DN40。所有接口需符合标准。

安装稳固性：落地式安装必须牢固，能承受使用时的反作用力，无晃动。

四、补充说明

4.1所有材料均需符合国家相关环保、安全标准。

4.2产品应能在实验室环境下长期保持待机状态，确保在紧急情况下瞬间启动，性能可靠。

4.3供应商应提供产品安装指导、年度检查建议及售后保修承诺。

试剂架技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国家标准：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。

1.2 规格尺寸（技术指标）

常规规格：L×400mm（深）×800mm（高）。

注：L为定制长度，需根据现场实际需求进行调整。结构需稳固，安装后无晃动。

二、核心部件技术指标（主体结构）

供货时需提供主体框架及关键材料（如冷轧钢板、涂层）符合相关标准的证明材料。

2.1 基本参数

主体材质：优质冷轧钢板

厚度：主体结构采用裸板厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板。

表面处理：立柱等主要承重部件表面经过≥50μm环氧树脂静电粉末喷涂处理。

核心性能：结构稳固，耐腐蚀，承重力强。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 结构工艺性能

检测标准：GB/T 3325-2024， GB/T 24820-2024

合格标准：管材无裂缝、叠缝；焊接处波纹均匀，无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔；喷涂均匀无缺陷。

2.2.2 耐腐蚀性能

检测要求：按相关标准进行100小时耐腐蚀试验。

合格标准：试验后，划痕两侧3mm以外区域无锈迹、涂层剥落、起皱、变色和失光现象。

2.2.3 环保与有害物质限量

检测标准：GB 18584-2024

核心指标：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC释放量≤0.018mg/m³；可迁移有害元素（硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷）均未检出。

2.2.4 玻璃层板性能

材质：采用10mm厚钢化玻璃，并加贴防爆膜。

功能：可上下自由调节，承重≥20kg，配备不锈钢护栏（高度≥50mm）。

三、主体结构性能及材质技术指标

3.1 基本要求

生产制作符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》。

整体结构为独立稳固的框架式设计。

试剂架整体需符合GB/T 24820-2024、GB 18584-2024、GB/T 3325-2024检验项目及要求。

3.2 主体结构与材质

结构：模块化框架结构，由立柱、横梁、层板托臂等组成。

材质：采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板制造主体框架，符合GB/T 11253-2020。

表面处理：所有金属部件经环氧树脂粉末静电喷涂，涂层均匀，防腐耐磨。

加工精度：管材裁切光滑，折弯准确，焊接牢固，组装后结构稳固。

3.3 金属喷涂要求

喷涂工艺：金属部件采用环氧喷塑工艺，漆膜均匀，无色差、流挂、橘皮、漏喷等现象。

环保要求：涂层中重金属（铅、镉、汞、六价铬等）及多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯等有害物含量，符合HJ2547-2016标准。

3.4 层板与护栏

层板：10mm钢化玻璃，边缘光滑，加贴防爆膜。通过可调式支撑件安装，调节便捷。

护栏：不锈钢材质，高度≥50mm，与层板连接牢固，有效防坠落。

四、补充说明

4.1所有材料、配件均符合国家环保、安全标准。

4.2产品整体使用寿命≥10年。

4.3所有家具制做前，需结合现场实际空间尺寸进行核查，必须满足现场安装条件，甲方所提供图纸仅表示结构和基本尺寸的要求，不对现场装配情况负责，图仅为示意，以表格中数量为准。

试剂柜技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国家标准：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。

1.2 规格尺寸（技术指标）

外形规格：900mm（宽）×450mm（深）×1800mm（高）。

二、核心部件技术指标（柜体）

2.1 基本参数

柜体材质：优质冷轧钢板

厚度：柜体、门板采用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板。

表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂。

核心性能：结构稳固，防腐耐用，环保。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 柜体整体性能

检测标准：GB/T 24820-2024, GB/T 3325-2024

合格标准：结构强度、稳定性、外观、工艺等需完全符合标准要求。

2.2.2 环保与有害物质限量

检测标准：GB 18584-2024

核心指标：甲醛释放量、重金属等可迁移元素、TVOC等有害物质含量符合标准要求。

2.2.3 金属喷涂环保性

核心指标：涂层中有害物含量达标。

三、柜体总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

生产制作符合GB/T 24820-2024。

每个柜体为完整独立的落地型结构。

柜体整体符合GB/T 24820-2024、GB 18584-2024、GB/T 3325-2024检验项目及要求，提供符合要求的测试报告复印件。

3.2 柜体结构与材质

结构：落地型设计，独立单元柜体，模块化组装。

材质：采用优质冷轧钢板，经数控加工成型。表面环氧喷塑。

夹层填充：门板为双层结构，中间填充环保隔音材料，消音。

加工精度：板材裁切光滑，折弯精准，组装牢固。

3.3 金属零部件喷涂要求

喷涂工艺：金属部件采用喷塑工艺，漆膜均匀，无露底、流挂、橘皮、色差、皱皮等现象。

3.4 门板技术要求

结构：双层钢板结构，内填隔音材料。

合页：采用304不锈钢轴承合页，安装牢固，开合顺畅，开启角度≥170°。

缓冲装置：门板四周宜配置缓冲装置。

拉手：采用304不锈钢拉手，安装牢固。

3.5 层板技术要求

材质：冷轧钢板，表面环氧喷塑处理。

结构：边缘折边加强，可调设计。

承重：单层静载承重≥50kg不变形。柜内设可调层板（上两层，下三层）。

四、补充说明

4.1所有材料、配件均符合国家环保、安全标准。

4.2柜体整体使用寿命≥10年，五金配件使用寿命≥8年。

4.3所有家具制做前，需结合现场实际空间尺寸进行核查，必须满足现场安装条件，甲方所提供图纸仅表示结构和基本尺寸的要求，不对现场装配情况负责，图仅为示意，以表格中数量为准。

货架技术指标及执行标准

一、总则

1.1规格尺寸（技术指标）

规格1：1200mm（长）×500mm（深）×2000mm（高）。

规格2：1500mm（长）×600mm（深）×2000mm（高）。

常规配置：常规分为4层，层高可调。结构需稳固，无晃动。

二、核心部件技术指标（主体结构）

2.1 基本参数

主体材质：优质冷轧钢板

厚度：立柱采用裸板厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板；层板、挂板采用裸板厚度≥0.8mm的优质冷轧钢板，底部设加强筋加固。

核心性能：结构稳固，承载能力强，防腐蚀。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 结构强度与承重性能

核心指标：单层净载承重≥300kg，加载后无明显变形、下沉，结构稳固。

2.2.2 工艺与焊接质量

检测要求：目视及手感检查。

合格标准：所有工件经模具冲压、折弯、焊接而成。焊接部位均匀牢固，经打磨、抛光处理，平滑过渡，无脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔等缺陷。

2.2.3 表面涂层性能

涂层要求：表面经环氧树脂粉末静电喷涂。

核心指标：涂层保护层（干膜）厚度≥75μm。涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、漏喷、锈蚀等缺陷。

附加性能：涂层具备良好的防化学腐蚀、防潮、耐高温及耐磨特性。

三、货架总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

设计为独立稳固的落地式存储结构，模块化组装。

3.2 主体结构与材质

结构：由立柱、横梁、层板、连接件等模块化组成，可拆卸安装。

材质：全部主要承载与结构件采用优质冷轧钢板，符合GB/T 11253-2020标准。

加工精度：立柱冲孔位置准确，层板折边整齐，连接孔位精准，确保组装后结构规整、连接牢固。

3.3 表面处理要求

前处理：所有金属件在喷涂前需经过脱脂、除锈、磷化或陶化等前处理工艺，确保涂层附着力。

喷涂工艺：采用环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化。漆膜应均匀、丰满，硬度高，附着力强。

3.4 层板技术要求

材质结构：冷轧钢板折弯成型，底部带加强筋，边缘光滑无毛刺。

安装方式：通过挂件或卡扣与立柱连接，安装牢固，可上下调节位置，调节便捷。

四、补充说明

4.1所有材料、配件均符合国家环保、安全标准，无有毒有害物质释放。

4.2货架整体设计使用寿命应≥10年，在额定载荷下长期使用无永久性变形。

4.3采用模块化组装设计，便于运输、现场安装及后期布局调整。
铝合金万向罩技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国家标准：GB/T9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T1735-2009《色漆和清漆 耐热性的测定》、GB/T16422.2-2014《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》。

1.2 规格尺寸（技术指标）

常规规格：伸缩导管外径φ88mm，活动半径≥1200mm。具体罩口尺寸（如400×400mm）、风口直径（110mm/160mm）及方形导管尺寸（120×120mm/125×125mm）需根据设计图纸确定。

性能要求：关节可360°旋转，导管可自由伸缩，整体结构稳固，无晃动。

二、核心部件技术指标（主体与关节）

供货时需提供耐污染性测试报告、管径外径检测报告、集气罩折光率测试报告。

2.1 基本参数

主体材质：铝合金型材，表面经阳极氧化处理。

关节材质：关节及关节盖采用进口PP全新料生产；关节密封圈为不易老化之高密度橡胶；关节连接杆为304不锈钢；关节松紧旋钮为全铜材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。

核心性能：耐腐蚀、耐化学污染，活动灵活，气密性好，噪音低。

2.2 专项性能（技术指标）

2.2.1 耐化学污染性能

检测标准：参照相关化学试剂浸泡试验方法。

核心指标：在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚、10%乙酸、70%乙醇、15%次氯酸钠、饱和NaCl、5%肥皂水等10种试剂中分别浸泡48小时后，样品表面无明显变化。

2.2.2 导管尺寸精度

检测要求：对伸缩导管管径外径进行测量。

合格标准：检测结果在87.7mm至88.2mm之间。

2.2.3 集气罩光学性能

检测要求：对集气罩（PP/PC材质）进行折光率测试。

合格标准：检测结果在1.53至1.67之间。

三、总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

产品设计、生产需符合实验室通风设备的相关性能与安全要求。

各部件连接可靠，活动部件运转顺畅，无卡滞。

3.2 结构与材质

主体结构：由固定底座、可旋转关节、伸缩导管及集气罩组成。固定底座为方形，铝合金材质，壁厚≥2.5mm，确保安装稳定。

关节系统：关节设计允许万向调节，易拆卸、重组及清洗。松紧旋钮调节方便，锁紧后无松动。密封圈有效防止气体泄漏。

导管与集气罩：伸缩导管为铝合金管，伸缩顺畅。集气罩为拱型或杯型，采用高密度PP或PC材质，有效收集废气。

气流调节：配备手动外部气流调节阀，可精确控制进气流量。

3.3 加工与表面处理

加工精度：铝合金型材切割平整，连接件加工精准。PP部件注塑成型良好，无毛边、缩痕。

表面处理：铝合金表面氧化膜均匀、致密，颜色一致，无划伤、露底。所有金属件边角光滑无毛刺。

3.4 固定底座要求

结构与固定：底座结构坚固，提供的固定方式（如螺栓固定）应能确保万向罩在最大伸展状态下仍保持稳定，无倾覆风险。

四、补充说明

4.1所有材料、配件均需耐实验室常见化学环境，环保无毒。

4.2产品应便于日常清洁维护，关键活动部件需具备良好的耐用性。

高温台技术指标及执行标准

一、总则

1.1 执行标准

国家标准：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 4100-2015《陶瓷砖》、GB/T 3810.7-2016《陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定》

1.2 规格尺寸（技术指标）

适配实验室高温操作场景，规格统一为：

标准规格：L×900mm（深）×500mm（高），尺寸偏差≤±0.1mm

注：L为定制长度，按需调整；台面四周做安全倒角，工艺美观，无锋利边角；台面承重区域预留设备安装孔位（如需），孔位精度±0.1mm。

二、核心部件技术指标（台面）

台面为核心高温适配部件，需满足以下全部要求，供应商供货时须提供台面生产厂家针对本项目（含项目名称和编号）且加盖台面生产厂家公章的售后服务承诺函。

2.1 台面基本参数

材质：≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板，禁止采用两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板

釉面要求：釉面细腻，不允许出现荔枝麻面等粗糙釉面效果

成型工艺：高温一体烧制成型

核心性能：耐高温、耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各类化学试剂，耐刮磨、抗污染、抗菌，台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方

2.2 台面核心检测指标

2.2.1表面抗化学污染性能

检测标准：GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

检测方法：覆盖玻璃板测试，表面无明显变化

合格标准：分级结果为“5级”，单份报告需同时满足≥83种化学试剂检测

必含试剂（不少于83种，核心包含）：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇、5%亚甲蓝、墨水、鞋油、酱油、乙酰丙酮、正己烷、石油醚、铬酸洗液、40%氢氧化钠、1,4-二氧六环、0.1%甲酚红乙醇液、正丁醇、正辛烷、异丙醚、6%尿素、1,2-二氯乙烷、四氢呋喃、口红、氯苯、异辛烷、饱和草酸液、番茄酱、乙腈、10%硫酸铜、5%氯化钠、13%次氯酸钠、10%高锰酸钾、10%三氯化铁、咖啡、乙酸正戊酯、5%碳酸钠、20%氯化钠、煤油、紫药水等

2.2.2静摩擦系数检测

检测标准：GB/T 4100-2015《陶瓷砖》附录M

干态静摩擦系数：≥0.71

湿态静摩擦系数：≥0.66

2.2.3表面耐划痕性能

检测标准：GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.42条款

合格标准：载荷4.0N未见划痕

2.2.4耐磨性及耐光色牢度

耐磨性检测标准：GB/T 3810.7-2016《陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定》

耐磨性合格标准：≥5级，12000转

耐光色牢度检测标准：GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

耐光色牢度合格标准：≥5级

三、实验台总体性能及材质技术指标

3.1 基本要求

生产制作符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》的相关规定

每个单元柜体为完整独立的落地型双层结构，符合现代实验室操作需求，使用便捷

实验台整体符合GB/T 24820-2024、GB 18584-2024、GB/T 3325-2024检验项目及要求，供货时提供符合要求的测试报告复印件

3.2 柜体结构与材质

结构：落地型结构，每个单元柜体为完整独立的落地型双层封装设计，模块化组装，无焊接

内衬：柜体内部（含内门片）采用耐酸碱优质PP材料，一体成型或焊接制作，无渗漏、无拼接缝隙，适配高温环境下的化学防护需求

外壳：采用镀锌钢板，表面覆膜或喷塑处理，具备耐酸碱、抗冲击、耐高温辐射特性

夹层填充：柜体夹层内填充满填充材料，达到消音效果，同时提升柜体隔热性能

加工精度：板材数控裁切光滑无毛刺，精度±0.1mm；数控折弯无裂纹，精度±0.1mm；定制工装模块化组装，固定卡件便捷，组装效率高

3.3 柜体结构详细要求

（一）柜体结构

1. 实验台柜体为双层结构，柜体内部（包含内门片）采用耐酸碱优质PP内衬，一体成型或焊接制作，无渗漏、无拼接缝隙；外壳采用镀锌钢板覆膜或喷塑处理，表面具备耐酸碱、抗冲击特性，适配高温实验室环境。柜体夹层内部填充满填充材料，既达到消音效果，又能提升隔热性能。

2. 门板为双层结构，加工材料采用镀锌钢板覆膜或喷塑处理，表面具备耐酸碱、抗冲击特性。轴承合页以螺丝与门板及底柜互相固定，可拆卸，便于后期维护；门板四周配置磁性橡胶缓冲装置，开关无碰撞噪音；门板能顺畅开启至170度，无卡顿、无松动。门片夹层内部填充满填充材料，达到消音效果；拉手采用模具一体成型一字型ABS拉手，防滑、耐腐、手感舒适。柜体层板厚度为25mm，加工材料采用镀锌钢板覆膜或喷塑处理，经耐酸碱处理，承重性能符合实验室使用需求。

3. 抽屉面板为双层结构，外壳加工材料采用镀锌钢板覆膜或喷塑处理，表面经耐酸碱处理；抽面内衬材料采用优质耐酸碱PP材料一体成型或焊接制作，抽面夹层内部填充满填充材料，兼具消音与防护功能。抽屉为活动结构，可垂直向上轻松移出，便于清洁；抽屉本体采用优质耐酸碱PP材料一体成型或焊接制作，配备自闭式阻尼、三节钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨，循环抽拉使用寿命高达8万次。三抽柜采用二小一大抽屉设计，拉手为模具一体成型一字型ABS拉手，与门板拉手风格统一。

3.4 金属零部件喷涂要求

喷涂工艺：金属零部件采用喷塑工艺，漆膜均匀，无露底、凹凸、疙瘩、色差、皱皮、发粘、漏漆现象，无凹陷、裂纹、划伤、锈迹，适配高温环境使用

环保要求：金属表面喷涂的重金属（铅、镉、汞、硒、砷、钡、锑、六价铬）及多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯含量，符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准

四、补充说明

4.1 台面需适配高温操作场景，长期使用无变形、无开裂、无釉面脱落，抗菌性能符合实验室卫生要求。

4.2 所有材料、配件均符合国家环保、安全标准，无有毒有害物质释放，适配实验室高温+化学操作双重场景。

4.3 模块化组装设计，便于运输、安装及后期维护、扩容，柜体承重满足高温设备放置需求。

4.4 所有家具制做前，需结合现场实际空间尺寸进行核查，必须满足现场安装条件，甲方所提供图纸仅表示结构和基本尺寸的要求，不对现场装配情况负责，图仅为示意，以表格中数量为准。

注：1.所有家具制做前，需结合现场实际空间尺寸进行核查，必须满足现场安装条件，甲方所提供图纸仅表示结构和基本尺寸的要求，不对现场装配情况负责，图仅为示意，以表格中数量为准。

2.所有家具颜色由中标单位与采购人协商统一后确定。
3.所有家具数量以清单为准。
4.通风柜为本项目采购的核心产品。

5.本项目中所投插座、插座面板涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，应出具由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书复印件或扫描件，否则应当认定其响应文件无效。

6.加▲为必须满足项，投标时应提供第三方检测报告作为证明资料。
          

