二标段货物需求一览表及技术要求

（1）货物需求一览表

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	控制单价（元）
	预算控制金额（元）

	1
	智能采血椅
	8
	台
	50000.00
	400000.00


（2）技术要求

智能采血椅

1.规格尺寸：长≤2000mm*宽≤950mm；

2.承载重量≥150kg；

3.可固定万向脚轮，便于移动；

4.设备额定功率≤450W；工作电压AC220V/50HZ； 

5.皮面：座椅采用皮面，耐用防腐防菌易清洁，质感舒适，美观大方；

6.座椅内料：采用高弹力海绵，支持记忆属性，久坐舒适，回弹效果好；

▲7.电动调节：左右扶手、背部、坐垫及腿托均具备用一体化内置触摸屏控制实现电动调节；（提供第三方检测机构出具的所投同型号设备的检测报告扫描件）

8.电机数≥5组；

9.扶手板电动升降范围≥90mm，可左右摇摆调节，调节角度范围：0~45°±5°；

10.靠背角度电动调节范围：110°~190°±5°；

11.坐椅高度电动升降范围：570~670mm±10mm；

12.腿托角度电动调节范围：-15~80°±5°；

13.头枕调节：头枕高度可调节，调节范围≥60mm，头枕处左右两侧内置≥2个立体环绕音响，音量可调节；
▲14.当献血者出现献血反应时，采血椅自动发出紧急提醒；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
▲15.具备可实时监测献血者心率的功能；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
▲16.具备可实时监测献血者血氧指标的功能；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
▲17.一键服务：具备一键紧急呼叫、一键机采位、一键休克体位等，并通过电动控制系统调节和按钮实现各种姿势的轻松切换；（提供第三方检测机构出具的所投同型号设备的检测报告扫描件）

▲18.休克体位速度：可使座椅在10秒内从献血体位迅速调整到休克体位；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
19.舒适度：结合人体工程学，提供最佳的坐姿支撑和舒适性,有效地减少坐姿造成的身体伤害和疲劳，提升献血过程的舒适度；

▲20.气囊式背部填充设计: 提供腰部支撑，可调节背部气囊鼓胀或收缩，使采血椅靠背与献血者背部完美贴合；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
▲21.加热功能：内置坐垫加热、扶手加热、靠背加热；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
22.具备可调节角度的小桌板；

▲23.设备内置可调节角度的一体化台面触摸屏，具有无线和有线手机充电功能，水杯槽等；触摸屏尺寸≥11寸，台面触摸屏具备座椅调节功能，体外实时监护，娱乐影音，血站宣传功能等；（提供第三方检测机构出具的所投同型号设备的检测报告扫描件）

24.智能互动：支持WIFI和网络连接。
